ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X, PARA EL FORTALECIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PARA LA CONTENCIÓN DE LA COVID 19”

| UNIDAD SOLICITANTE DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN HOSPITALARIA – MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A SOLICITUD DEL MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES |  | ESTA COLUMNA DEBE SER LLENADA POR EL PROPONENTE |
| ÍTEM | RAYOS X MÓVIL/RODANTE |  |
| MARCA | ESPECIFICAR |  |
| MODELO | ESPECIFICAR |  |
| PAÍS DE FABRICACIÓN | ESPECIFICAR |  |
| AÑO DE FABRICACIÓN | ESPECIFICAR (EL EQUIPO DEBE SER DE FABRICACIÓN 2021 ó 2022) |  |
| REQUISITOS TÉCNICOS | - Equipo de Rayos X móvil/rodante DR con frenos de estacionamiento. - Con compartimiento para el detector digital. - Disparo de exposición vía cable o inalámbrico. - Con monitor táctil de 19 pulgadas. GENERADOR - Potencia: 32 KW - Rango de mA: 60 o menos hasta 300 mA o mayor. - Tecnología de convertidor de alta frecuencia. - Rango de KV: 50 o menos hasta 125 KV o mayor TUBO DE RAYOS X - Ánodo giratorio - Punto focal de 0.8 mm o menor 1.5 mm o menor - Capacidad calorífica del ánodo 100 KHU o mayor. - Protección contra sobrecarga COLIMADOR - Temporizador de luz. - Rotación +- 90° o mayor. - Medición de SID. PANEL/PANTALLA - Visualizador digital de los parámetros del generador. - Indicador de exposición audible o sonora - Visualización de los estudios - Pantalla integrada no adaptada - Visualizador digital de mensajes y/o códigos de error en el equipo de Rayos X. DETECTOR FLAT PANEL INALÁMBRICO MARCA: (ESPECIFICAR) - Detector flat panel de la misma marca que el equipo de Rayos X o compatible con el mismo. - Tecnología del detector wireless flat panel. - Tamaño de pixel del detector flat panel 150 µm. - Tamaño mínimo del Flat Panel 35 cm x 43 cm. - Con sistema de detección automática de Rayos X. - Con baterías recargables y cargador. SOFTWARE Y HARDWARE - Software para adquirir, post procesar, realizar mediciones y presentar imágenes para revisión. - Registro de pacientes. administración de datos de imágenes, pacientes y estudios. - Funciones de procesamiento de imágenes: por lo menos rotación, reflejo. zoom y comentarios. - Transferencia de estudios mediante USB. - Capacidad de la memoria RAM: mínimo 2 GB. - Capacidad de almacenamiento de imágenes en el disco duro: 256 Gb o más. IMPRESORA DE PLACAS RADIOGRÁFICAS MARCA: (ESPECIFICAR) - Impresora de la misma marca que el equipo de rayos X o compatible con el mismo. - Alimentación eléctrica: 220VAC/50 Hz. - Tecnología láser o térmica. - Formatos mínimos de impresión: 20 cm x 25 cm (8”x11”) 25 cm x 30 cm (12”x10”) 35 cm x 43 cm (14”x17”). - Interfaz DICOM. - Con dos o más bandejas de impresión/alimentación de films. - Con UPS ON LINE de acuerdo a requerimiento de la impresora. - Con los siguientes INSUMOS (compatibles con la impresora ofertada): 1 (Un) paquete de films (100 unidades) 20 cm x 25 cm (8”x11”) con un vencimiento mínimo de un año. 1 (Un) paquete de films (100 unidades) 25 cm x 30 cm (12”x10”) con un vencimiento mínimo de un año. 1 (Un) paquete de films (100 unidades) grande 35 cm x 43 cm (14”x17”) con un vencimiento mínimo de un año. |  |
| ACCESORIOS POR EQUIPO | - Mandil, lente y collarín plomados. - Protección gonadal adulta y pediátrica plomada. |  |
| MANUALES POR EQUIPO | En la entrega de los equipos la Empresa adjudicada deberá presentar lo siguiente: - Manual de Operación del equipo en Idioma Español. - Manual de Servicio del equipo en Idioma Español. |  |
| REQUERIMIENTO DE ENERGÍA DEL EQUIPO | Alimentación eléctrica del equipo 220V / 50Hz Debe incluir cable de alimentación de Schuko. |  |
| CERTIFICACIONES | - Los proponentes deberán presentar una fotocopia verificable por medio de código QR o página web, de Certificaciones Internacionales vigentes FDA (Food and Drug Adminstration) y/o CE (Conformidad europea) del bien ofertado al momento de la presentación de propuestas. - Los proponentes deberán presentar una fotocopia verificable por medio de código QR o página web, de Certificación ISO 13485 vigente del bien ofertado al momento de la presentación de propuestas. - Se deberá adjuntar en la presentación de la propuesta la certificación AGEMED de la empresa proponente y en la recepción del bien se debe presentar la certificación AGEMED del equipo. - La empresa proveedora, deberá tramitar la AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN Y REGISTRO DEL EQUIPO ante la entidad reguladora AETN (Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear) y deberá presentarse la misma en la recepción de los equipos. |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El proveedor debe realizar el mantenimiento preventivo de los equipos, cuya periodicidad será establecida por el fabricante dentro del periodo de la Garantía Comercial del Equipo, contemplando los gastos de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) con personal técnico capacitado por el fabricante del bien ofertado, para cuyo efecto debe presentar constancia de capacitación de su personal en su propuesta. |  |
| SOPORTE TÉCNICO | El proveedor a solicitud del Ministerio de Salud y Deportes y/o el Beneficiario Final, debe proveer Asistencia Técnica en los lugares donde se encuentren los equipos, para que en un plazo menor a cinco (5) días calendario el proveedor pueda emitir una respuesta a cualquier problema técnico suscitado, debiendo a su vez en un periodo no mayor a quince (15) días calendario solucionar y restablecer la operatividad del equipo en el periodo de la Garantía Comercial de los Equipos. |  |
| REPUESTOS E INSUMOS | El proveedor adjudicado, debe garantizar la provisión de repuestos, accesorios e insumos que garanticen el funcionamiento de los equipos una vez vencido el periodo de la Garantía Comercial del Equipo, por un periodo de cinco (5) años. La provisión de los repuestos, accesorios e insumos, debe realizarse en un plazo menor a 45 días calendario, después de la solicitud efectuada por el Ministerio de Salud y Deportes y/o el Beneficiario Final. |  |
| CAPACITACIÓN | El proveedor deberá realizar capacitación teórica y práctica del manejo del equipo al personal operario y personal técnico de los establecimientos de salud en todo el Territorio Nacional, al momento de la entrega de los equipos y posteriormente a requerimiento del Ministerio de Salud y Deportes y/o del beneficiario final, dentro del periodo de la Garantía Comercial de los Equipos. |  |
| ALCANCE | - Todos los equipos tienen que ser nuevos y sin uso. - El proponente adjudicado debe proveer todos los insumos y accesorios necesarios para la correcta puesta en marcha y funcionamiento de los equipos solicitados. - En la recepción del bien se verificará el correcto funcionamiento del equipo con las herramientas necesarias que correrán por parte del proveedor. El personal que realice la entrega por parte de la empresa debe tener un perfil profesional en equipamiento médico. - En caso de que el equipo, presente 3 fallas reiterativas atribuibles al fabricante durante el periodo de garantía comercial, el equipo deberá ser sustituido por uno nuevo. - Proveer de contraseñas y/o accesos necesarios del equipo en la recepción definitiva del bien. - Se deberá actualizar la licencia del software de los equipos de manera gratuita y/o proporcionar software con licencia ilimitada durante un periodo no menor a cinco (5) años. |  |
| GARANTÍAS | GARANTÍA COMERCIAL O POR DEFECTOS DE FABRICACIÓN: El proveedor, deberá garantizar que la Garantía Comercial de los equipos, contemple una cobertura por defectos de fabricación, reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico, por un periodo de tres (3) años posteriores a la entrega de los equipos. |  |
| DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS | - Certificación AGEMED de los equipos. - Carta de Compromiso Notariada de Mantenimiento Preventivo dirigida al Ministerio de Salud y Deportes, incluyendo cronograma de mantenimiento. - Carta de Compromiso Notariada de Asistencia Técnica dirigida al Ministerio de Salud y Deportes, señalando lo establecido en el punto de Soporte Técnico. - Carta de Compromiso Notariada de Garantía de provisión de repuestos, accesorios e insumos dirigida al Ministerio de Salud y Deportes, señalando lo establecido en el punto de Repuestos e insumos. - Carta de Compromiso Notariada de Capacitación dirigida al Ministerio de Salud y Deportes, señalando lo establecido en el punto de Capacitación. - Carta de Compromiso Notariada para la actualización de la licencia del software dirigida al Ministerio de Salud y Deportes, por un periodo no menor a 5 años. - Certificado de Garantía Comercial de tres (3) años por defectos de fabricación, de los equipos adquiridos en la que señale la marca, modelo, número de serie y otros datos del equipo. |  |

| ELABORADO POR: |  |
| --- | --- |

| CONDICIONES ADMINISTRATIVAS ÍTEM RAYOS X MÓVIL/RODANTE |  | MANIFESTAR ACEPTACIÓN EN TODOS LOS PUNTOS |
| --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 19 |  |
| UNIDAD DE MEDIDA | EQUIPO |  |
| PROPONENTES ELEGIBLES | Podrán participar las Empresas Nacionales y/o Extranjeras legalmente constituidas en el país y que estén registrados en el rubro de equipos y/o dispositivos y/o insumos médicos. |  |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | El Proponente, deberá presentar en su propuesta documentación que respalde su experiencia en la venta de equipos de Rayos X de por lo menos tres (3) años en el sistema de salud público, sistemas de seguridad a corto plazo y/o privado. (Formulario 500, contratos, órdenes de compra, facturas o actas de entrega). |  |
| MEDIO DE TRANSPORTE Y EMBALAJE | El Proveedor será responsable por el transporte, embalaje y seguridad de los equipos hasta los lugares de entrega señalados por el Ministerio de Salud y Deportes. |  |
| MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN | PROPUESTA TÉCNICA, TIEMPO DE ENTREGA Y COSTO. |  |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN | Por el Total. |  |
| MODALIDAD PARA LA FORMALIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN | Mediante Contrato Administrativo. |  |
| FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA | La propuesta deberá presentarse en el formato establecido en las Especificaciones Técnicas en sobre cerrado. |  |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | La Empresa adjudicada, deberá presentar la Garantía de Cumplimiento de Contrato por el 7% del monto adjudicado, de carácter renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, con una validez de 160 días calendario a nombre del MINISTERIO DE SALUD y DEPORTES. |  |
| GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO | La Empresa adjudicada deberá presentar una garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo por el 1.5% del monto total del Contrato. Esta garantía deberá ser presentada al momento de la entrega de los bienes con una vigencia de tres (3) años. A solicitud del proveedor, en sustitución de esta garantía, el Ministerio de Salud y Deportes podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía solicitada. |  |
| VALIDEZ DE LA PROPUESTA | El tiempo de la propuesta deberá tener una validez no menor a 90 días calendario a partir de la fecha de su presentación. |  |
| MULTAS | En caso de incumplimiento en la Primera entrega de los equipos, el Ministerio de Salud y Deportes aplicará una multa del 1% por día de retraso, computable a partir del día siguiente hábil de vencido el plazo de entrega, hasta un máximo del 20% del monto del contrato, situación que dará lugar a la Resolución del Contrato Administrativo, Ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, y el inicio de acciones administrativas y/o legales que correspondieren. En caso de incumplimiento en la Segunda entrega de los equipos, el Ministerio de Salud y Deportes aplicará una multa del 0.5% por día de retraso, computable a partir del día siguiente hábil de vencido el plazo de la segunda entrega, hasta un máximo del 10% del monto pendiente de pago equivalente al 30% del monto total del contrato, situación que dará lugar a la Resolución del Contrato Administrativo, Ejecución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, y el inicio de acciones administrativas y/o legales que correspondieren. |  |
| DOCUMENTOS A PRESENTAR AL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES | - Carta de Compromiso Notariada emitida por la empresa adjudicada dirigida al Ministerio de Salud y Deportes, para realizar la distribución de los equipos en cada establecimiento de salud en el territorio nacional de acuerdo a Anexo de Distribución adjunto. - Carta de Compromiso Notariada dirigida al Ministerio de Salud y Deportes, para realizar el transporte, embalaje y seguridad de los equipos hasta los lugares señalados de acuerdo a anexo de distribución, en todo el Territorio Nacional. - Una vez realizada la Instalación y Funcionamiento del Equipo, la Empresa Adjudicada deberá solicitar un Acta firmada y sellada por el beneficiario final de acuerdo Anexo de Distribución adjunto y formato proporcionado. |  |
| LOGOTIPO Y CODIFICACIÓN (ACTIVOS FIJOS) | Logotipo, cada uno de los equipos debe tener adherido el Logotipo del Ministerio de Salud y Deportes. Codificación, para efectos de la activación, los equipos deben contener un membrete de identificación en cada equipo con la siguiente información: - Departamento - Municipio - Establecimiento de Salud - Código de Activación del Equipo (Activo Fijo) El Ministerio de Salud y Deportes, oportunamente entregara al proveedor los diseños y dimensiones del Logotipo, membrete y Códigos de activación (activos fijos), y otra información necesaria, para que sean adheridos en cada uno de los equipos. |  |

| PLAZO DE ENTREGA (No debe de exceder el plazo de entrega establecido) |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLAZO DE ENTREGA |  | LLENAR LA OFERTA DEL PROPONENTE |
| Primera Entrega: 90 días calendario a partir del día siguiente hábil de la suscripción del Contrato Administrativo. Segunda Entrega: 30 días calendario posteriores a la fecha de la Primera Entrega. Total Plazo: 120 días calendario. |  |  |
| PLAZO IMPRORROGABLE | El Plazo presentado por los proponentes será inalterable e improrrogable bajo ninguna causal o circunstancia, este elemento se considerará contractualmente en el Contrato Administrativo. |  |
| FORMA Y LUGARES DE ENTREGA | Primera Entrega: La entrega del total de los equipos se efectuará en ambientes de la CEASS en la ciudad de El Alto. Segunda Entrega: que se realizara en los Establecimientos de Salud en todo el Territorio Nacional, de acuerdo Anexo de Distribución adjunto. |  |
| FORMA DE PAGO | Se realizará vía SIGEP, tomando en cuenta el punto de la FORMA Y LUGARES DE ENTREGA, en dos pagos a la entrega de facturas, de acuerdo al siguiente detalle: Primer Pago 70% del monto total del contrato: a la Primera Entrega en Almacenes de la CEASS y emisión del acta y/o Informe de Conformidad de la Primera Entrega, por parte de la Comisión de Recepción. Segundo Pago 30% del monto total de contrato: que se realizará una vez se cumpla la segunda entrega y se realice el transporte, instalación y puesta en marcha de los equipos en los Establecimientos de Salud en todo el Territorio Nacional, y emisión del Informe Final de Conformidad por parte de la Comisión de Recepción, a cuyo efecto la empresa adjudicada deberá adjuntar la factura correspondiente y una constancia de recepción y conformidad de cada uno de los Establecimientos de Salud en los cuales se realice la distribución de los equipos, de acuerdo a formato a ser proporcionado por el Ministerio de Salud y Deportes. |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA (No debe de exceder el precio referencial) |  |  |
| PRECIO REFERENCIAL (DENTRO DEL PRECIO REFERENCIAL ESTAN INCLUIDOS TODOS LOS GASTOS DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA) |  | LLENAR LA OFERTA DEL PROPONENTE |
| PRECIO UNITARIO: Bs 850.000,00.- (Ochocientos cincuenta mil 00/100 bolivianos). PRECIO TOTAL: Bs.16.150.000, 00.- (Dieciséis millones ciento cincuenta mil 00/100 bolivianos). |  |  |

RECOMENDACIONES Y ACLARACIONES

Las especificaciones técnicas se constituyen un requisito mínimo, el proponente puede mejorarlas. Las propuestas de expresiones de interés son consideradas declaraciones juradas por parte del proponente.

Inhabilitaciones o rechazos - Las propuestas de expresiones de interés que sean presentadas fuera de fecha y horario límite establecido en la convocatoria. - Las propuestas de expresiones de interés que no hubiese sido elaborado conforme al formato establecido en el presente documento.

MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PROPUESTA TÉCNICA, TIEMPO DE ENTREGA Y COSTO

La evaluación de las expresiones de interés se realizará en cuatro (4) etapas con los siguientes puntajes:

| CRITERIOS DE EVALUACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Características Técnicas y Condiciones Administrativas: | 60 Puntos |
| 2 | Condiciones Adicionales | 5 Puntos |
| 3 | Propuesta Económica | 20 Puntos |
| 4 | Tiempo de entrega: | 15 Puntos |
| TOTAL |  | 100 Puntos |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES ADMINISTRATIVAS:

La propuesta contenida en los formularios “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES ADMINISTRATIVAS” será evaluada aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario establecido.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas como resultado de la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán sesenta (60) puntos a la propuesta que cumpla con todo lo requerido y la que NO CUMPLE obtendrá cero (0) puntos.

CONDICIONES ADICIONALES

Posteriormente, se evaluará las condiciones adicionales establecidas en el Formulario “CONDICIONES ADICIONALES”, asignando un puntaje de hasta cinco (5) puntos.

| Nº | CONDICIONES ADICIONALES |  |  | PUNTAJE PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR SU PROPUESTA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAÍS DE FABRICACIÓN DEL EQUIPO a. EUROPEO, ESTADOUNIDENSE O JAPONÉS b. OTRA PROCEDENCIA | 2 PUNTOS 1 PUNTO |  |  |
| 2 | TAMAÑO DE MONITOR TACTIL - TAMAÑO DE MONITOR MAYOR DE 19 PULGADAS | 1 PUNTO |  |  |
| 3 | TAMAÑO DE PIXEL DEL DETECTOR FLAT PANEL - MENOR A 150 µm | 1 PUNTO |  |  |
| 4 | MAYOR CORRIENTE AL TUBO DE RAYOS X - 400mA O MAYOR | 1 PUNTO |  |  |
|  | TOTAL |  | 5 |  |

DETERMINACIÓN DE PUNTAJE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA:

A la propuesta de menor valor se le asignara veinte (20) puntos, al resto de las propuestas se les asignara un puntaje inversamente proporcional aplicando la siguiente fórmula:

PEi=PMV∗20PAi

Dónde:		PEi	Puntaje de la Propuesta Económica Evaluada

PMV	Precio de la Propuesta con el Menor Valor

PAi	Precio de la Propuesta a ser evaluada

PLAZO DE PRIMERA ENTREGA:

| # | PLAZO DE PRIMERA ENTREGA | Puntaje asignado (definir puntaje) |
| --- | --- | --- |
|  | De 1 a 35 días calendario. | 15 puntos |
|  | De 36 a 60 días calendario. | 10 puntos |
|  | De 61 a 90 días calendario. | 5 puntos |

REUNIÓN INFORMATIVA DE ACLARACIÓN:

Se realizará una Reunión de Aclaración Online por la plataforma ZOOM por el siguiente link https://us02web.zoom.us/j/86382152914?pwd=OVJYR3FWeFJWWS9uUW5leE5OUkRXZz09 ID de reunión: 863 8215 2914 Código de acceso: 715674, a horas 10:00 am, del día lunes 01 de agosto de 2022 en la que los proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. Las solicitudes de aclaración, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:

Las empresas interesadas, deberán presentar sus expresiones de interés en sobre cerrado a nombre del MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES, hasta horas: 12:00 pm, del día jueves  4 de agosto de 2022, en la UGESPRO, oficinas del programa CAF a la unidad administrativa (Buscar a Gregorio Corso Robles), ubicada en la Av. Villazón, Edif. Inchauste Zelaya Nº 1940 Piso 2 (frente a la Plaza del Estudiante, edificio de las AFP´S) en el formato establecido en las especificaciones técnicas, asimismo adjuntar las certificaciones de garantía solicitadas.

| ELABORADO POR: |  |
| --- | --- |