## Cálculo
MÉTODO DE REQUERIMIENTOS PARA UGEM
Instrucciones: 1. Ingrese la cantidad de equipos con los que cuenta su institución en las celdas amarillas de esta lista. 2. El cálculo de requerimientos para la UGEM se realiza de forma automática y podrá visualizar los resultados en la hoja de "Reporte". 3. Para obtener el formulario con los requerimientos para su institución complete los datos de la hoja "Formulario Final".
Nº de Grupo | Nº de Sub Grupo | Nombre del grupo/subgrupo | Cantidad | Cantidad de Mantenimientos Preventivos al Año | Tiempo por cada Mantenimiento de Preventivo (Min) | Tiempo total para Mantenimientos Preventivos (Min)
1 | Equipo para Tratamiento de Agua
1 | 1 | Destilador de agua (Eléctrico) |  | 2 | 60 | 0
1 | 2 | Destilador de agua (Vapor) |  | 2 | 60 | 0
1 | 3 | Planta tratamiento de agua de hemodiálisis fija |  | 2 | 240 | 0
1 | 4 | Planta tratamiento de agua de hemodiálisis portátil |  | 2 | 120 | 0
1 | 5 | Suavizador de agua |  | 1 | 90 | 0
1 | 6 | Otros |  |  |  | 0
2 | Equipo de Esterilización y Desinfección
2 | 1 | Cortadora eléctrica de gasa |  | 1 | 60 | 0
2 | 2 | Irradiador de sangre |  | 2 | 120 | 0
2 | 3 | Entalcadora de guantes |  | 1 | 60 | 0
2 | 4 | Equipo de lavado por ultrasonido |  | 2 | 120 | 0
2 | 5 | Esterilizador a vapor (con generador de vapor independiente) |  | 2 | 90 | 0
2 | 6 | Esterilizador a vapor (con generador eléctrico de vapor integrado) |  | 2 | 120 | 0
2 | 7 | Esterilizador a vapor de sobremesa |  | 2 | 90 | 0
2 | 8 | Esterilizador de mamaderas |  | 2 | 60 | 0
2 | 9 | Esterilizador de óxido de etileno |  | 3 | 120 | 0
2 | 10 | Esterilizador de peróxido de hidrógeno |  | 3 | 120 | 0
2 | 11 | Horno de calor seco (Estufa) |  | 2 | 60 | 0
2 | 12 | Lavadora automática de filtros de hemodiálisis |  | 2 | 90 | 0
2 | 13 | Lavadora desinfectora de endoscopios |  | 2 | 90 | 0
2 | 14 | Lavadora de guantes |  | 2 | 60 | 0
2 | 15 | Lavadora termodesinfectora |  | 3 | 120 | 0
2 | 16 | Lavadora y desinfectadora de endoscopios |  | 2 | 90 | 0
2 | 17 | Procesadora de guantes quirúrgicos |  | 2 | 60 | 0
2 | 18 | Secadora de guantes |  | 2 | 60 | 0
2 | 19 | Otros |  |  |  | 0
3 | Equipo de Laboratorio
3 | 1 | Agitador de bolsas |  | 1 | 45 | 0
3 | 2 | Agitador de microplacas |  | 1 | 45 | 0
3 | 3 | Agitador de pipetas |  | 1 | 45 | 0
3 | 4 | Agitador magnético |  | 1 | 45 | 0
3 | 5 | Agitador orbital |  | 1 | 45 | 0
3 | 6 | Agitador vortex |  | 1 | 45 | 0
3 | 7 | Analizador automático de inmunología |  | 2 | 120 | 0
| 8 | Analizador automático de microbiología |  | 2 | 120 | 0
3 | 9 | Analizador automático de orina |  | 2 | 120 | 0
3 | 10 | Analizador de electrolitos |  | 2 | 60 | 0
3 | 11 | Analizador de gases arteriales automático (Gasómetro) |  | 2 | 120 | 0
3 | 12 | Analizador de gases arteriales semiautomático (Gasómetro) |  | 2 | 90 | 0
| 13 | Analizador genético |  | 2 | 120 | 0
3 | 14 | Analizador hematológico |  | 2 | 120 | 0
3 | 15 | Analizador semiautomático de orina |  | 2 | 60 | 0
3 | 16 | Analizadores automático de química sanguínea |  | 2 | 120 | 0
3 | 17 | Analizadores semiautomático de química sanguínea |  | 2 | 60 | 0
3 | 18 | Analizadores automático de quimioluminiscencia |  | 2 | 60 | 0
3 | 19 | Balanza |  | 1 | 60 | 0
3 | 20 | Balanza Analítica |  | 2 | 60 | 0
3 | 21 | Baño de inclusión de parafina |  | 1 | 60 | 0
3 | 22 | Baño María |  | 1 | 60 | 0
3 | 23 | Bilirubinómetro |  | 1 | 60 | 0
3 | 24 | Campana de flujo laminar |  | 2 | 90 | 0
3 | 25 | Centrífuga Refrigerada |  | 2 | 120 | 0
3 | 26 | Citocentrífuga |  | 2 | 60 | 0
3 | 27 | Citometro de flujo |  | 2 | 60 | 0
3 | 28 | Coagulómetro automático (Fibrómetros) |  | 2 | 90 | 0
3 | 29 | Coagulómetro semiautomático (Fibrómetros) |  | 2 | 60 | 0
3 | 30 | Cromatógrafo |  | 2 | 90 | 0
3 | 31 | Descongelador de plasma |  | 2 | 60 | 0
3 | 32 | Equipo automático para identificación de bacterias y pruebas de susceptibilidad |  | 2 | 120 | 0
3 | 33 | Equipo automático para identificación de tubos de ensayo |  | 2 | 60 | 0
3 | 34 | Equipo de coloración automática de teijdos |  | 2 | 90 | 0
3 | 35 | Equipo de electroforesis |  | 2 | 60 | 0
3 | 36 | Equipo de hemocultivo |  | 2 | 90 | 0
3 | 37 | Equipo de inmunoensayo |  | 2 | 90 | 0
3 | 38 | Equipo de radioinmunoensayo |  | 2 | 90 | 0
3 | 39 | Espectrofotómetro |  | 2 | 90 | 0
3 | 40 | Fluorómetro |  | 2 | 90 | 0
3 | 41 | Fotómetro |  | 2 | 90 | 0
3 | 42 | Glucómetro |  | 1 | 60 | 0
3 | 43 | Hemoglobinómetro |  | 1 | 60 | 0
3 | 44 | Incubadora bacteriológica (Horno de baja temperatura) |  | 2 | 60 | 0
3 | 45 | Lector ELISA |  | 2 | 60 | 0
3 | 46 | Macrocentrífuga |  | 2 | 60 | 0
3 | 47 | Medidor de pH |  | 1 | 90 | 0
3 | 48 | Microcentrífuga |  | 2 | 60 | 0
3 | 49 | Microscopio |  | 1 | 90 | 0
3 | 50 | Micrótomo |  | 2 | 90 | 0
3 | 51 | Nefelómetro |  | 1 | 60 | 0
3 | 52 | Osmómetro |  | 2 | 60 | 0
3 | 53 | Procesadora de tejidos |  | 2 | 90 | 0
3 | 54 | Refractómetro |  | 1 | 60 | 0
3 | 55 | Rotador Serológico |  | 1 | 60 | 0
| 56 | Termociclador |  | 2 | 60 | 0
3 | 57 | Transiluminador de vasos sanguíneos |  | 1 | 45 | 0
3 | 58 | Otros |  |  |  | 0
4 | Equipo Odontológico y Accesorios
4 | 1 | Amalgamador |  | 1 | 45 | 0
4 | 2 | Compresor dental y accesorios |  | 2 | 45 | 0
4 | 3 | Equipo para remover cálculo dental (Cavitrón) |  | 2 | 45 | 0
4 | 4 | Lámpara de fotocurado |  | 1 | 45 | 0
4 | 5 | Unidad dental |  | 2 | 120 | 0
4 | 6 | Otros |  |  |  | 0
5 | Equipo para Diagnóstico Médico
5 | 1 | Audiómetro |  | 2 | 90 | 0
5 | 2 | Autorefractómetro |  | 1 | 90 | 0
5 | 3 | Balanza corporal |  | 1 | 30 | 0
5 | 4 | Balanza de camas |  | 1 | 60 | 0
5 | 5 | Campímetro |  | 1 | 90 | 0
5 | 6 | Detector ultrasónico de latido fetal |  | 2 | 45 | 0
5 | 7 | Electrocardiógrafo (ECG) |  | 2 | 90 | 0
5 | 8 | Electroencefalógrafo (EEG) |  | 2 | 90 | 0
5 | 9 | Electromiógrafos (EMG) |  | 2 | 90 | 0
5 | 10 | Electronistagmógrafos (ENG) |  | 2 | 90 | 0
5 | 11 | Equipo de medición de bioimpedancia (BIA) |  | 1 | 60 | 0
| 12 | Equipo de potenciales evocados |  | 1 | 90 | 0
5 | 13 | Equipo de prueba de esfuezo (Ergómetro) |  | 2 | 90 | 0
5 | 14 | Espirómetro |  | 2 | 60 | 0
5 | 15 | Fonocardiógrafo |  | 2 | 60 | 0
5 | 16 | Foróptero digital |  | 1 | 60 | 0
5 | 17 | Lámpara de Hendidura |  | 1 | 90 | 0
5 | 18 | Lensómetro |  | 1 | 90 | 0
5 | 19 | Oculopletismógrafo |  | 1 | 60 | 0
5 | 20 | Podoscopio digital |  | 1 | 60 | 0
5 | 21 | Proyector de optotipos |  | 1 | 60 | 0
5 | 22 | Rinomanómetro |  | 2 | 60 | 0
5 | 23 | Sillón Oftalmológico |  | 1 | 60 | 0
5 | 24 | Sistema de medición urodinámica |  | 1 | 90 | 0
5 | 25 | Tensiómetro digital |  | 1 | 30 | 0
5 | 26 | Tonómetro |  | 1 | 60 | 0
5 | 27 | Unidad de ORL |  | 1 | 120 | 0
5 | 28 | Uroflujómetro |  | 1 | 60 | 0
5 | 29 | Otros |  |  |  | 0
6 | Equipo para Diagnóstico por Imágenes Médicas y Equipos Auxiliares
6 | 1 | Arco en C |  | 2 | 120 | 0
6 | 2 | Artroscopio |  | 2 | 60 | 0
6 | 3 | Broncoscopio flexible |  | 2 | 90 | 0
6 | 4 | Cámara retinal no midriática |  | 2 | 90 | 0
6 | 5 | Cistoscopio flexible |  | 2 | 90 | 0
6 | 6 | Coledoscopio flexible |  | 2 | 90 | 0
6 | 7 | Colonoscopio flexible |  | 2 | 90 | 0
6 | 8 | Colposcopio |  | 2 | 60 | 0
6 | 9 | Densitómetro |  | 2 | 180 | 0
6 | 10 | Digitalizador de placas radiográficas (CR) |  | 2 | 60 | 0
6 | 11 | Duodenoscopio flexible |  | 2 | 90 | 0
| 12 | Ecocardiógrafo |  | 2 | 90 | 0
6 | 13 | Equipo de Imagen por Resonancia Magnética y accesorios |  | 3 | 240 | 0
6 | 14 | Equipo de R-X dental |  | 1 | 90 | 0
6 | 15 | Equipo de R-X fijo (con fluoroscopía) |  | 2 | 180 | 0
6 | 16 | Equipo de R-X fijo (sin fluoroscopía) |  | 2 | 120 | 0
6 | 17 | Equipo de R-X móvil |  | 2 | 120 | 0
6 | 18 | Equipo para diagnóstico por ultrasonido (Ecógrafos) |  | 2 | 90 | 0
6 | 19 | Equipo de PET-CT |  | 3 | 240
6 | 20 | Equipo para tomografía por emisión de positrones (PET) |  | 3 | 240 | 0
6 | 21 | Equipo para tomografía por emisión fotónica simple (SPECT) |  | 3 | 240 | 0
6 | 22 | Equipos para tomografía computarizada (TC) |  | 3 | 240 | 0
6 | 23 | Equipos para tomografía computarizada dental |  | 3 | 180 | 0
6 | 24 | Gammacámara |  | 3 | 240 | 0
6 | 25 | Gastroscopio flexible |  | 2 | 90 | 0
6 | 26 | Histeroscopio flexible |  | 2 | 90 | 0
6 | 27 | Impresora de placas radiográficas |  | 2 | 60 | 0
6 | 28 | Insuflador de dióxido de carbono |  | 2 | 45 | 0
6 | 29 | Inyector de contraste |  | 3 | 60 | 0
6 | 30 | Mamógrafo |  | 2 | 180 | 0
6 | 31 | Nasofibroscopio flexible |  | 2 | 90 | 0
6 | 32 | Nefroscopio flexible |  | 2 | 90 | 0
6 | 33 | Oftalmoscopio directo digital |  | 2 | 60 | 0
6 | 34 | Oftalmoscopio indirecto |  | 2 | 60 | 0
6 | 35 | Otoscopio digital |  | 2 | 60 | 0
6 | 36 | Rinolaringoscopio |  | 2 | 90 | 0
6 | 37 | Rinoscopio digital |  | 2 | 60 | 0
6 | 38 | Torre de cirugía mínimamente invasiva |  | 2 | 90 | 0
6 | 39 | Torre de Endoscopía |  | 2 | 120 | 0
6 | 40 | Otros |  |  |  | 0
7 | Equipo de Terapia
7 | 1 | Acelerador lineal |  | 3 | 240 | 0
7 | 2 | Aspirador electrónico |  | 2 | 60 | 0
7 | 3 | Baño de parafina |  | 1 | 60 | 0
7 | 4 | Baño de remolino |  | 1 | 60 | 0
7 | 5 | Bicicleta ergonómica |  | 2 | 45 | 0
7 | 6 | Bisturí armónico |  | 2 | 90 | 0
7 | 7 | Bombas de infusión |  | 3 | 60 | 0
7 | 8 | Bombas de perfusión |  | 3 | 60 | 0
| 9 | Calentador corporal |  | 2 | 60 | 0
7 | 10 | Calentador de fluídos |  | 1 | 60 | 0
7 | 11 | Cámara hiperbárica |  | 2 | 90 | 0
7 | 12 | Concentrador de oxígeno |  | 1 | 90 | 0
7 | 13 | Cuna térmica (servocuna) |  | 3 | 60 | 0
7 | 14 | Desfibrilador |  | 3 | 60 | 0
7 | 15 | ECMO |  | 3 | 120 | 0
7 | 16 | Electrocauterio |  | 2 | 60 | 0
7 | 17 | Electroestimulador para fisioterapia |  | 2 | 60 | 0
7 | 18 | Equipo de aféresis terapéutica |  | 3 | 120 | 0
7 | 19 | Equipo de braquiterapia |  | 2 | 180 | 0
7 | 20 | Equipo de cobaltoterapia |  | 2 | 180 | 0
7 | 21 | Equipo de CPAP/BIPAP |  | 2 | 60 | 0
7 | 22 | Equipo de dermoabración |  | 2 | 90 | 0
| 23 | Equipo de litotricia extracorpórea |  | 2 | 120 | 0
7 | 24 | Equipo de magnetoterapia |  | 2 | 60 | 0
7 | 25 | Equipo de oxigenoterapia de alto/bajo flujo |  | 2 | 60 | 0
7 | 26 | Equipo de terapia combinada (ultrasonido y electroterapia) |  | 2 | 90 | 0
7 | 27 | Equipo de terapia con onda corta |  | 2 | 60 | 0
7 | 28 | Equipo de tracción cervical |  | 2 | 60 | 0
7 | 29 | Equipo para hemodiálisis |  | 3 | 120 | 0
7 | 30 | Equipo de aféresis terapéutica |  | 3 | 120 | 0
7 | 31 | Equipo para terapia por ultrasonido |  | 2 | 60 | 0
7 | 32 | Equipo para vitrectomía |  |  |  | 0
7 | 33 | Equipos de Laserterapia |  | 2 | 120 | 0
7 | 34 | Estimulador electroanalgésico transcutáneo de nervios (TENS) |  | 2 | 60 | 0
7 | 35 | Facoemulsificador |  | 2 | 60 | 0
7 | 36 | Fotocoagulador |  | 2 | 90 | 0
7 | 37 | Frontolux |  | 1 | 30 | 0
7 | 38 | Grúa de traslado de pacientes |  | 1 | 60 | 0
7 | 39 | Incubadora neonatal |  | 3 | 120 | 0
7 | 40 | Lámpara de Fototerapia |  | 2 | 45 | 0
7 | 41 | Lámpara de terapia con rayos infrarrojos |  | 1 | 60 | 0
7 | 42 | Lámpara Quirúrgica |  | 2 | 60 | 0
7 | 43 | Laringoscopio digital |  | 1 | 60 | 0
7 | 44 | Máquina corazón-pulmón (para cirugía cardiovascular), incluye intercambiador de calor |  | 3 | 150 | 0
7 | 45 | Máquina de anestesia |  | 3 | 120 | 0
7 | 46 | Marcapaso externo |  | 3 | 45 | 0
7 | 47 | Mesa de bipedestación |  | 2 | 45 | 0
7 | 48 | Mesas de operación y mesas especiales |  | 2 | 90 | 0
7 | 49 | Microscopio quirúrgico |  | 2 | 120 | 0
7 | 50 | Nebulizador |  | 2 | 45 | 0
7 | 51 | Neuroestimulador |  | 1 | 60 | 0
7 | 52 | Neuronavegador |  | 2 | 90 | 0
7 | 53 | Sierras para cortar yeso |  | 1 | 45 | 0
7 | 54 | Sierras y taladros quirúrgicos elétricos |  | 2 | 60 | 0
7 | 55 | Sierras y taladros quirúrgicos neumáticos |  | 2 | 45 | 0
7 | 56 | Sistema de angiografía |  | 2 | 60 | 0
7 | 57 | Unidad de Autotransfusión |  | 3 | 120 | 0
7 | 58 | Unidad de Cirugía láser |  | 3 | 90 | 0
7 | 59 | Unidad de Criocirugía |  | 2 | 90 | 0
7 | 60 | Unidad de diálisis peritoneal |  | 3 | 120 | 0
7 | 61 | Unidad de diatermia |  | 2 | 60 | 0
7 | 62 | Unidad de electrocirugía (Electrobisturí) |  | 2 | 90 | 0
7 | 63 | Unidad de Hipo/Hipertermia |  | 2 | 120 | 0
7 | 64 | Unidad de Litotripsia |  | 3 | 120 | 0
7 | 65 | Ventilador mecánico |  | 3 | 120 | 0
7 | 66 | Otros |  |  |  | 0
8 | Monitores de Parámetros Fisiológicos
8 | 1 | Capnógrafo |  | 1 | 60 | 0
8 | 2 | Holter ECG |  | 1 | 45 | 0
8 | 3 | Holter MAPA |  | 1 | 45 | 0
8 | 4 | Monitor de función cerebral (BIS) |  | 1 | 60 | 0
8 | 5 | Monitor de gasto cardiaco |  | 1 | 60 | 0
8 | 6 | Monitor de neumografía |  | 1 | 60 | 0
8 | 7 | Monitor de presión intracraneal (PIC) |  | 1 | 60 | 0
8 | 8 | Monitor de signos vitales avanzado (adicional a la funciones básicas, puede tener: Capnografía, gasto cardiaco, presión arterial invasiva, etc.) |  | 1 | 90 | 0
8 | 9 | Monitor de signos vitales básico (ECG, T°, Resp. , Presión arterial no invasiva, SPO2) |  | 1 | 60 | 0
8 | 10 | Monitor fetal |  | 1 | 60 | 0
8 | 11 | Oxicapnógrafo |  | 1 | 45 | 0
8 | 12 | Oxímetro de pulso |  | 1 | 45 | 0
| 13 | Cardiotocógrafo |  | 1 | 45 | 0
8 | 14 | Otros |  |  |  | 0
9 | Dispositos médicos CLASE I
9 | 1 | Dispositos médicos CLASE I |  | 1 | 15 | 0
TOTAL EQUIPOS |  |  | 0 | TOTAL TIEMPO |  | 0

## Reporte
REPORTE DE CÁLCULO
RECURSOS HUMANOS
| N° | Cantidad de recursos humanos |  |  |  |  | Parámetros para cálculo
| 1 | Cantidad de Ingeniero Clínicos |  | 0 |  |  | Minutos totales para mantenimiento preventivo | 0
| 2 | Cantidad de Técnicos en mantenimiento de equipos médicos |  | 0 |  |  | Horas totales mantenimiento preventivo | 0
| TOTAL |  |  | 0 |  |  | Proporción del mantenimiento preventivo sobre el tiempo total | 35%
[7 empty] | Tiempo total necesario para las tareas de un técnico en mantenimiento de equipos médicos | 0
[7 empty] | Horas de trabajo anual de un técnico en mantenimiento de equipos médicos | 1687
[7 empty] | Relación numérica entre ingeniero clínicos y técnico en mantenimiento de equipos médicos | 1 Ingeniero Clínico por cada 1 a 4 técnicos en mantenimiento de equipos médicos
INFRAESTRUCTURA
| N° | Área funcional | Superficie mínima recomendada (m²) |  |  |  | Parámetros para cálculo
| 1 | Área administrativa | 0 |  |  |  | Metros cuadrados por persona necesarios por trabajo en el área administrativa | 6
| 2 | Taller de mantenimiento | 0 |  |  |  | Metros cuadrados por persona necesarios por trabajo en el taller de mantenimiento | 10
| 3 | Área de archivo y gestión documental | 6
| 4 | Depósito de equipos en reparación | 8
| 5 | Área de lavado y desinfección de equipos médicos | 6
| 6 | Depósito de materiales y repuestos | 12
| 7 | Sala de reuniones y capacitación | 16
| 8 | Vestuarios y servicios sanitarios | 6
| TOTAL |  | 54
EQUIPAMIENTO
|  | EQUIPAMIENTO BÁSICO |  |  | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO
| N° | Nombre del equipo | Cantidad |  | N° | Nombre del equipo | Cantidad
| 1 | Multímetro | 0 |  | 1 | Analizador de seguridad eléctrica | 1
| 2 | Soldador/Cautín | 0 |  | 2 | Simulador de paciente: ECG, PNI, PI, SpO2, T, respiración y otros | 0
| 3 | Juego de Alicates | 0 |  | 3 | Analizador de desfibriladores | 0
| 4 | Pinzas de electrónica | 0 |  | 4 | Analizador de electrobisturíes | 0
| 5 | Juego de Destornilladores | 0 |  | 5 | Analizador ventilatorio y gases medicinales | 0
| 6 | Juego de llaves combinadas | 0 |  | 6 | Analizador de bombas de infusión | 0
| 7 | Juego de llaves Allen | 0 |  | 7 | Analizador de incubadoras neonatales | 0
| 8 | Juego de llaves Torx | 0 |  | 8 | Analizador de radiodiagnóstico | 0
| 9 | Destornillador eléctrico | 0 |  | 9 | Medidor de parámetros de referencia para equipo de hemodiálisis | 0
| 10 | Flexómetro | 0 |  | 10 | Fantoma para ecografía | 0
| 11 | Juego de cepillos metálicos | 0 |  | 11 | Fantoma para rayos x | 0
| 12 | Maletín de herramientas | 0 |  | 12 | Fantoma para tomografía | 0
| 13 | Quitas chavetas | 1 |  | 13 | Fantoma para mamografía | 0
| 14 | Sierra | 1 |  | 14 | Fantoma para resonancia magnética | 0
| 15 | Remachadora | 1 |  | 15 | Fantoma dental | 0
| 16 | Pinza amperimétrica | 1 |  | 16 | Luxómetro | 0
| 17 | Osciloscopio | 1 |  | 17 | Tacómetro | 0
| 18 | Fuente de alimentación | 1 |  | 18 | Cámara termográfica | 0
| 19 | Estación de soldar | 1 |  | 19 | Analizador de calidad de energía eléctrica | 0
| 20 | Amoladora | 1
| 21 | Taladro | 1
| 22 | Soplador eléctrico | 1
| 23 | Juego de pesas patrones | 1
| 24 | Medidor de presión positiva y negativa | 1
| 25 | Termómetro de alta temperatura | 1
| 26 | Pistola de aire | 1
| 27 | Termohigrómetro | 1

## Formulario final
FORMULARIO DE REQUERIMIENTOS MINIMOS DE LA UNIDAD DE GESTION DE EQUIPOS MEDICOS
El presente formulario orienta al personal gestor y tomador de decisión acerca de los requerimientos mínimos de infraestructura, recurso humano y equipamiento necesario para el funcionamiento de las Unidad de Gestión de Equipos Médicos
Nombre del Departamento
Nombre del Municipio
Nombre de la Red
Nombre de la institución
Nivel de Atención
Nombre del Responsable de Gestión de Equipos Médicos de la institución
1) INFRAESTRUCTURA |  | 2) RECURSOS HUMANOS
Área funcional | Superficie mínima recomendada (m²) | Profesional | Cantidad
Área administrativa | 0 | Cantidad de Ingeniero Clínicos | 0
Taller de mantenimiento | 0 | Cantidad de Técnicos en mantenimiento de equipos médicos | 0
Área de archivo y gestión documental | 6 | Total recursos humanos | 0
Depósito de equipos en reparación | 8
Área de lavado y desinfección de equipos médicos | 6
Depósito de materiales y repuestos | 12
Sala de reuniones y capacitación | 16
Vestuarios y servicios sanitarios | 6
Total metros cuadrados | 54
3) EQUIPAMIENTO BÁSICO |  | 4) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO
Nombre del equipo | Cantidad | Nombre del equipo | Cantidad
Multímetro | 0 | Analizador de seguridad eléctrica | 1
Soldador/Cautín | 0 | Simulador de paciente: ECG, PNI, PI, SpO2, T, respiración y otros | 0
Juego de Alicates | 0 | Analizador de desfibriladores | 0
Pinzas de electrónica | 0 | Analizador de electrobisturíes | 0
Juego de Destornilladores | 0 | Analizador ventilatorio y gases medicinales | 0
Juego de llaves combinadas | 0 | Analizador de bombas de infusión | 0
Juego de llaves Allen | 0 | Analizador de incubadoras neonatales | 0
Juego de llaves Torx | 0 | Analizador de radiodiagnóstico | 0
Destornillador eléctrico | 0 | Medidor de parámetros de referencia para equipo de hemodiálisis | 0
Flexómetro | 0 | Fantoma para ecografía | 0
Juego de cepillos metálicos | 0 | Fantoma para rayos x | 0
Maletín de herramientas | 0 | Fantoma para tomografía | 0
Quitas chavetas | 1 | Fantoma para mamografía | 0
Sierra | 1 | Fantoma para resonancia magnética | 0
Remachadora | 1 | Fantoma dental | 0
Pinza amperimétrica | 1 | Luxómetro | 0
Osciloscopio | 1 | Tacómetro | 0
Fuente de alimentación | 1 | Cámara termográfica | 0
Estación de soldar | 1 | Analizador de calidad de energía eléctrica | 0
Amoladora | 1
Taladro | 1
Soplador eléctrico | 1
Juego de pesas patrones | 1
Medidor de presión positiva y negativa | 1
Termómetro de alta temperatura | 1
Pistola de aire | 1
Termohigrómetro | 1
Fecha de evaluación: |  | Firma de Responsable: