## Tabla EETT
No. de Ítem | Código | Especificaciones Técnicas y Normas (*)
Nombre de los Bienes y Servicios Conexos
1 | Bien: CÓDIGO AT000502. BRAQUITERAPIA HDR (ALTA TASA DE DOSIS) DE IRIDIO CON SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD Servicio Conexo: SC01 | Ver ficha de Especificaciones Técnicas del equipo de Braquiterapia elemento de código AT000502 Ver ficha de requisitos de Servicios Conexos: SC01
2 | Bien: CÓDIGO AT000593 ACELERADOR LINEAL MULTIENERGÉTICO, SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD Y SISTEMA DE INFORMACIÓN RT Servicio Conexo: SC02 | Ver ficha de Especificaciones Técnicas del Acelerador Lineal elemento de código AT000593 Ver ficha de requisitos de Servicios Conexos: SC02

## AT000502
Especificaciones Técnicas | Pedido |  | Especificaciones Técnicas y Requerimientos Ofertados (a ser llenada por el oferente) | Esta columna será llenada por el Convocante
|  |  |  | Cumple | No cumple
CÓDIGO DEL EQUIPO | AT000502
NOMBRE DEL EQUIPO | BRAQUITERAPIA HDR (ALTA TASA DE DOSIS) DE IRIDIO CON SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Características de funcionamiento | Descripción de la función del equipo.
Equipo de carga diferida HDR de control remoto con fuente de Iridio 192, para tratamientos ginecológicos, mama, próstata, esófago con planificación de tratamientos por radiología convencional digital, CT o RM.
| Características técnicas | Prestaciones técnicas y funcionales mínimas que debe cumplir el equipo
a. Equipo de Braquiterapia
Fuente radiactiva: Ir-192 de 12 Ci máximo. Fuente encapsulada en acero inoxidable. Cápsula soldada a un cable flexible de acero inoxidable de diámetro 1 mm o inferior y de longitud máxima aproximada 4200 mm.
Cabezal de posicionamiento con 18 canales, ampliable hasta 24
Canales de comprobación de longitud del catéter en incrementos de 1 mm
Tamaño de paso seleccionable 1-10 mm
Resolución de tiempo de parada de 0,1 segundos. Intervalo de tiempo de parada variable de 0,0 a 999,9 segundos.
Altura ajustable del cabezal
Monitorización del decaimiento de la fuente radioactiva por el propio equipo, con modificación automática del tiempo de tratamiento
Luz indicadora de radiación
Retracción de emergencia de la fuente radiactiva (manual y automática)
Control de posicionamiento del cable inactivo
Cerradura con llave para el contenedor blindado
El equipo que contiene la fuente está blindado con tungsteno
Transferencia de la información sobre los pacientes, directa y mediante USB
Fuente de alimentación de reserva (funcionamiento a batería en caso de fallo de red). Con indicador del estado de carga de la misma antes del inicio del tratamiento
Fuente de simulación inactiva con cable de acero inoxidable para verificar que los catéteres están conectados, no están obstruidos y que todos los parámetros y condiciones son las adecuadas para iniciar el tratamiento
Con detector de radiación tipo Geiger Müller incorporado
Unidad de Control:
Panel de control computarizado
Sistema de retorno de seguridad automático, ligado a la puerta de la sala donde se ubica el equipo
Sistema de seguridad de retorno por fallo en las conexiones y sistema que impida uso no autorizado
Generación de mensajes de estado y posibles incidencias durante el tratamiento, del tratamiento realizado, así como de la totalidad de los pacientes
Base de datos de pacientes
Monitorización completa del tratamiento
Sistema de seguridad de la base de datos de pacientes con posibilidad de recuperar información de forma individual
Pulsador de parada de emergencia
Indicación de finalización del tratamiento tras fallo de alimentación
Conservación de datos tras fallo de alimentación
Modos de funcionamiento especiales para las operaciones de control de calidad del equipo
Volcado de datos tras cada tratamiento a través de puerto USB
Programación de tratamientos provenientes del planificador y de tratamientos manuales
Monitorización de la posición de la fuente bajo todas las condiciones
Sistema de control sobre apertura y conexión de los tubos de transferencia
b. Mesa de tratamiento
Mesa de procedimientos, radiotransparente, con ruedas para poder desplazar al paciente a las diferentes salas y con barras de seguridad laterales
c. Sistema de Planificación y estación de contorneo y fusión
Sistema de Planificación:
Hardware:
- Estación de trabajo basada en arquitectura de ordenador personal de altas prestaciones o similar
- Pantalla tipo TFT/LCD de al menos 21"
- Disco duro de al menos 1TB
- Tarjeta gráfica de al menos 1GB RAM
- Memoria RAM de al menos 8GB
- CD ROM/DVD ROM (lectura y escritura)
- Unidad de alimentación ininterrumpida que permita que la estación esté operativa al menos 5 minutos tras fallo de la alimentación convencional
- Sistema de backup o sistemas de doble disco duro en espejo que proteja el software y los datos del paciente
Software:
- Que permita selección de pacientes, contorneo directo o por digitalizador, procesado de imágenes, evaluación de planificación
- Programa para braquiterapia de carga diferida
- Que pueda trabajar con imágenes coplanares, basadas en imágenes de TAC y RM para la reconstrucción y validación del plan de braquiterapia
El sistema de planificación se debe conectar con el TAC simulador existente en la unidad y con la unidad de control (hardware, software y licencias necesarias)
Cumplirá protocolo de comunicación DICOM 3
Compatibilidad absoluta con TAC y RM existentes en el centro
El sistema de planificación también debe permitir:
- Cálculo en 3D, exportación directa de los datos del paciente y de planificación a la unidad de tratamiento
- Recibir y procesar imágenes de TAC, RM y ecógrafo (existente en la unidad de Radioterapia)
- Utilizar imágenes del TAC con contorneo de las mismas
- Localizar de forma automática y manual las posibles posiciones a partir de la información exclusiva del TAC
- Introducir imágenes de RM
- Fusión automática de TAC-RM
- Posibilidad de incorporar fusión automática de PET-TAC sin necesidad de cambiar de equipo
- Presentación tridimensional de estructuras y dosis
- Presentación de isodosis en planos TAC
- Cálculo de histogramas dosis-volumen tanto estándar como naturales
- Optimización y planificación inversa
- Edición también manual de tiempos de tratamiento
- Cálculos teniendo en consideración la anisotropía de la fuente
- Evaluación simultánea de planes
El sistema de planificación permitirá la dosimetría para cada uno de los catéteres: posiciones de parada y tiempo de parada en cada posición
Estación de contorneo y fusión:
- Estación independiente de la estación de planificación
- Permite la importación, exportación, registro y fusión de imágenes, posibilitando la definición de la relación entre dos o más estudios con el propósito de la fusión de imágenes
- Permite soportar todas las herramientas de definición de estructuras y de blancos del modelado anatómico pudiéndose mostrar las imágenes de distintos modos
Dispone de herramientas de segmentación automática de estructuras y reconstrucción automática del implante
Sistema de planificación para el implante y cálculo a tiempo real de implantes prostáticos de alta tasa
d. Control de calidad
Independiente. Con posibilidad de verificar y comprobar la posición de la fuente y poder realizar simulaciones de la misma
Con tubos de transferencia específicos para las necesidades de los controles
Con sistema dosimétrico con pozo, cable, electrómetro e inserto para fuente de Iridio 192 de HDR. Estos sistemas deben estar calibrados por un laboratorio metrológico autorizado
Sistema de autorradiografía multicanal graduado
Regla graduada para ver la posición de la fuente a través de sistema de video
e. Equipos de protección radiológica y de seguridad
Detector de radiación de área acoplado con el sistema de apertura de la puerta con señalización óptica y de lectura en la puerta de acceso, con alimentación eléctrica, conectado a la unidad de alimentación ininterrumpida de la unidad de control
Sistema de seguridad de puerta abierta
Con contenedor de emergencia, que sostiene los aplicadores, con un blindaje equivalente a 26 mm de Plomo, con pinzas y alicates
Circuito cerrado de TV motorizado y controlado desde estación de trabajo, con zoom y enfoque automático
Al menos 2 pantallas y 2 cámaras móviles: para la vigilancia del paciente y para la vigilancia de la sala
Señalización luminosa en el acceso a la sala conectada con la puerta que indique "equipo en funcionamiento"
Interfono de comunicación bidireccional entre la sala de tratamiento y la sala de control
Pulsadores de paso de emergencia en la sala en la que se ubica el equipo y en puesto de control
f. Ecógrafo
Sistema de diagnóstico por ultrasonido digital de alta resolución, con transductor biplano y software para la utilización de las plantillas de braquiterapia
Sistema estabilizador con plantilla, para los implantes de alta tasa de dosis, compatible con ecógrafo y transductor
Sistema de calibración para el transductor
Maniquí para control de calidad del ecógrafo
| Accesorios de cada equipo | Se indicarán los accesorios necesarios para su funcionamiento que deben ser incluidos en la oferta. En caso de no constar todos, se seguirán las indicaciones del BID a este respecto (ver accesorios opcionales donde consta el redactado del BID)
Impresora Láser A4 (2 unidades)
Conjunto de aplicadores vaginales segmentados compatibles con TAC/RM compuesto por los siguientes elementos (o de similares características y funcionalidades): sonda vaginal, sondas intrauterinas de 15º, 30º y 45º y de 40-60-80 mm de recorrido intrauterino; juego de cilindros de 20-25-30-35 mm de diámetro; sistema de fijación del cilindro; sistema de fijación de la aplicación; tapones de esterilización para TAC/RM; contenedor para esterilización
Conjunto de aplicadores tipo Flecher/Willianson compatible con TAC/RM compuesto por los siguientes elementos (o de similares características y funcionalidades): sondas para ovoides tipo 1 y 2; sondas intrauterinas de en torno a 15º-30º-45º; parejas de ovoides de en torno a 20-25-30 mm de diámetro; mecanismo para fijación de los ovoides compatible con TAC y mecanismo de fijación para los ovoides compatibles con RM; sistema de fijación; contenedor para esterilización
Conjunto completo de aplicadores y accesorios para tratamiento de mama
Conjunto completo de aplicadores y accesorios para tratamiento rectal
Conjunto completo de aplicadores y accesorios para tratamiento de piel con tamaño físico de área de irradiación de 30 mm de diámetro
3 conjuntos completos de aplicadores y accesorios para tratamiento de pulmón
3 conjuntos completos de aplicadores y accesorios para tratamiento de esófago
2 conjuntos completos de aplicadores y accesorios para tratamiento de cavum
2 conjuntos completos de aplicadores y accesorios para tratamiento de lengua
1 conjuntos completo de aplicadores y accesorios para tratamiento de plesioterapia
2 conjuntos completos de aplicadores y accesorios para tratamiento de vías biliares
Sonda gauge para verificación de longitudes de los conjuntos de tubo de transferencia, más aplicador
Destornillador para fijación de ovoides y tapón
Tapón de esterilización para TAC/RM
Marco de tamaño adecuado con las referencias radio opacas adecuadas para toma de radiografías ortogonales o isocéntricas
Tubos de transferencia con terminales para aplicadores compatibles con los solicitados: al menos 4 para la aplicación de próstata y parametrio; 3 para implantes intraluminales intrabronquiales; 3 para implantes intraluminales esofágicos; 3 para implantes intraluminales de vías biliares; 18 implantes flexibles y/o agujas
Marcadores compuesto por trenes de semillas de simulación para todos los aplicadores que se solicitan, compatibles con TAC/RM
| Consumibles para cada equipo | El oferente presentará un listado de consumibles con precios unitarios y forma de presentación (p.e.: caja con 100 unidades, envase con 10 unidades, etc.).
100 vectores plásticos para tratamiento de mama
60 agujas de aproximadamente 600 mm para implantes de próstata y parametriales
PRESTACIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALES COMPLEMENTARIAS |  | En algunos casos se solicitarán prestaciones adicionales. En otros, se señalara que debe ser el ofertante quien realice una propuesta. En cualquiera de los dos casos, la propuesta debe estar adecuadamente documentada (carta de compromiso de la empresa) para poder ser sometida a evaluación
|  | No se solicitan | No se solicitan
NORMAS/CERTIFICADOS
El oferente debe identificar claramente la clasificación del equipo de braquiterapia (Clase 1, tipo B). Debe presentar el certificado (fotocopia simple) de las normas de fabricación que satisfacen tanto la fuente de Iridio (ISO1677, ISO2919, ISO/TR4826, ISO9978 o normas nacionales equivalentes), como el equipo (IEC 601-1, IEC 601-1-1, IEC 601-2-17.o normas nacionales equivalentes. Debe presentar un listado de estándares que se han verificado en la fuente (impactos, presión externa, temperatura, vibraciones, etc.) según ANSI o su equivalente en ISO. Debe presentar certificado de seguridad del equipo. El mandante se reserva la posibilidad de solicitar cuantos originales de la información facilitada considere precisos a fin de garantizar la veracidad de los datos ofertados.
MARCA |  | A indicar por el ofertante
MODELO |  | A indicar por el ofertante
PROCEDENCIA |  | El equipo debe haber sido fabricado en un país miembro del BID
ACCESORIOS OPCIONALES |  | El equipo debe venir con todos los accesorios o componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independiente de si estas están o no descritas en esta especificación, a falta de descripción de ellas por favor indicarlas en este apartado
OTRA DOCUMENTACION A ADJUNTAR EN LA PROPUESTA
Requisitos de funcionamiento
El oferente debe adjuntar compromiso de fabricación: Todo el equipamiento propuesto debe ser nuevo no aceptándose la condición de reacondicionado. Debe tener una fabricación a partir del año 2016 en adelante, reservándose el mandante la posibilidad de solicitar la información que certifique esta condición.
Todo el equipamiento propuesto deberá estar fabricado para funcionar adecuadamente en las condiciones de temperatura, humedad, altitud y presión barométrica de la zona del Hospital Alto Sur (4100 m.s.n.m.). El oferente debe aportar la información técnica que certifique esta condición.
Debe adjuntar catálogo del modelo ofertado o ficha técnica o manual técnico en idioma español, con imagen y datos técnicos del equipamiento propuesto que permita corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Deberá indicar la página en la que constan explícitamente las características ofertadas Debe presentar cuanta documentación considere necesaria para poder verificar las especificaciones técnicas y los requisitos de instalación y funcionamiento.
| Manual de instalación/pre-instalación y condiciones de instalación | El ofertante debe indicar: los requisitos de instalación (eléctrica monofásica o trifásica, voltaje, gases, etc.) que se precise. Con respecto al suministro de gases, el proponente debe garantizar que se adaptará al tipo de terminal que se instale en obra para el caso de terminales de pared y de que estarán contemplados todos los elementos necesarios para la conexión con la red central del centro para aquellos casos en los que el suministro de gases se lleve a cabo a partir de elementos suspendidos.
Manual o propuesta de instalación con esquemas y/o planos de instalación para los equipos en los que se describa con detalle cuáles son los requisitos de instalación. Dicho manual contendrá la identificación detallada de las condiciones de preinstalación, instalación y montaje (guías mecánicas). El manual de pre-instalación se presentará en formato papel y digital, y en idioma español. (Si el idioma original del manual es inglés, el oferente debe presentar adicionalmente una traducción al idioma español).
El oferente deberá facilitar los requisitos de pre-instalación necesarios (guías mecánicas) para garantizar la adecuada instalación y funcionamiento de los equipos a suministrar. En formato papel y digital, y en idioma español.
En caso de requerirse la realización de obras para la instalación del equipamiento (que deban realizarse por el mandante) éstas deberán indicarse en este apartado, así como la necesidad de anclajes o refuerzos en techo y pared.
En caso de no ser necesario se indicará NO PROCEDE
| Consumo energético | El proponente deberá presentar información sobre el consumo energético del equipo (agua, luz, gas, etc.)
Compatibilidad y posibilidad de ampliaciones
El oferente deberá garantizar la posibilidad de intercomunicación de su equipo/componentes con otros, independientemente de la marca (p.e. Equipo de Resonancia Magnética). El oferente entregará un documento firmado garantizando que se cumple este requisito.
| Características del acero | AISI, calidad quirúrgica, certificado de composición, etc. para aquellos casos en los que se precise. En el resto figurará: NO PROCEDE
No procede
Garantía/Garantía comercial
Debe adjuntar certificado de garantía comercial (señalando la conformidad a lo solicitado) en idioma español, que obligatoriamente deberá consignar validez por periodo no inferior a 2 años, vigente a partir de la emisión del acta de puesta en funcionamiento y conformidad. Dicha garantía comprende como mínimo la reparación y/o sustitución de todas las piezas y/o partes que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, instalación defectuosa del producto por parte del proveedor.
Durante el periodo de garantía irá a cargo del adjudicatario del equipo: 1. La sustitución del equipo cuando presente vicios o defectos (de materiales y funcionamiento) como por ejemplo fallo de los mismos componentes por tres veces reiterativas. 2. La reparación o sustitución (a petición del centro) de todas las piezas y/o partes que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, instalación defectuosa del producto por parte del proveedor. 3. Durante el periodo de garantía, se incluirán en la misma todas las actualizaciones necesarias tanto del hardware como del software suministrado además de su instalación y puesta en funcionamiento. Los materiales sustituidos no tendrán coste alguno para el mandante.
Compromiso de Servicio Técnico / Mantenimiento preventivo y correctivo
Para el caso de resolución de averías (acciones correctivas) durante el periodo de garantía, las mismas deben ser supervisadas por personal técnico que designe el centro, gratuitas en mano de obra, con atención en un plazo no mayor a 24 horas de notificada la falla y resolución en un plazo de 72 horas. Deben desarrollarse mínimamente los siguientes trabajos: - Informe técnico de la revisión efectuada en un plazo no mayor a las 48 horas, en el cual detalle: tipo falla, causa de falla y posible solución. El proponente deberá presentar coste de la mano de obra según categoría profesional, precio del desplazamiento, precios de los componentes que deben ser sustituidos, etc.. El precio de los componentes, será gratuito si la falla es aducible a defectos de fabricación.
Toda reparación o intervención en los equipos de irradiación deberá ser previamente autorizada por un especialista en radiofísica hospitalaria. La entidad que realice la reparación o intervención responderá del funcionamiento del equipo dentro de las especificaciones garantizadas en las condiciones de compra, y emitirá un informe en el que conste la causa de la reparación, el personal que ha participado, la actuación realizada y las posibles alteraciones de funcionamiento por dicha reparación.
Provisión de repuestos
Compromiso escrito de parte del oferente de mantener repuestos (accesorios, insumos y repuestos) en plaza durante un periodo no inferior a 5 años.
Manuales y documentación técnica
Manuales originales de fábrica en formato impreso y digital. (Si el idioma original del manual es inglés, el oferente debe presentar adicionalmente una traducción al idioma español).
Mínimo dos manuales: manual para el usuario y manual para el servicio de mantenimiento.
Los manuales dispondrán de información suficiente tanto para usuario como para personal del servicio de mantenimiento. Al menos se ofrecerá información sobre: - Instrucciones de mantenimiento preventivo y particularmente instrucciones de limpieza preventiva. - Planos y esquemas con dimensiones. - Relación de componentes y recambios que haya que cambiar con más frecuencia. - Descripción técnica, que explique el montaje de accesorios y recambios. - Instrucciones de mantenimiento correctivo, que ha de incluir una relación de averías más usuales y su solución.
Compromiso de dotación de equipo de similares prestaciones o cobertura de costos que demande el no uso del equipo
NO PROCEDE la cesión de un equipo de similares características en caso de avería prolongada.
DOCUMENTACION A ADJUNTAR EN LA ADJUDICACIÓN
Embalaje
El equipo debe venir en el embalaje original del fabricante.
El adjudicatario deberá indicar el número de bultos del equipo adjudicado, las dimensiones y peso de los mismos, así como las necesidades para su traslado al local de ubicación definitivo (transpaletas, ascensor montacargas, luz, gas, agua, etc.).
Los gastos de transporte-logística correrán a cargo del adjudicatario (salvo el uso de elementos estructurales de obra: ascensores, luz, etc.).
Manual de pre-instalación y condiciones de instalación
Manual o propuesta de instalación con esquemas y/o planos de instalación para los equipos en los que se describa con detalle cuáles son los requisitos de instalación. Dicho manual contendrá la identificación detallada de las condiciones de preinstalación, instalación y montaje (guías mecánicas). El manual de pre-instalación se presentará en formato papel y digital, y en idioma español. (Si el idioma original del manual es inglés, el oferente debe presentar adicionalmente una traducción al idioma español).
DOCUMENTACION A ADJUNTAR EN LA RECEPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO
Manuales y documentación técnica
Manuales originales de fábrica en formato impreso y digital, y en idioma español, que se entregarán en el momento de la recepción del equipamiento. (Si el idioma original de los manuales es inglés, el adjudicatario deberá presentar adicionalmente una traducción al idioma español) .
Mínimo dos manuales: manual para el usuario y manual para el Servicio de mantenimiento.
Los manuales contendrán información suficiente tanto para el usuario como para personal del Servicio de mantenimiento. Como mínimo se ofrecerá información sobre: - Instrucciones de mantenimiento preventivo y particularmente instrucciones de limpieza preventiva. - Planos y esquemas con dimensiones. - Relación de componentes y recambios que haya que cambiar con más frecuencia. - Descripción técnica, que explique el montaje de accesorios y recambios. - Instrucciones de mantenimiento correctivo, que ha de incluir una relación de averías más usuales y su solución.
LUGAR DE ENTREGA DEFINITIVA E INSTALACIÓN (dirección especifica según cuadro de georreferenciación) |  | Ver pliego de licitación | Ver pliego de licitación
PLAZO DE ENTREGA |  | Ver pliego de licitación | Ver pliego de licitación
VALIDEZ DE LA OFERTA |  | Ver pliego de licitación | Ver pliego de licitación

## SC01
SERVICIOS CONEXOS |  | SC01
| Requerimientos solicitados | Pedido | Especificaciones Técnicas y Requerimientos Ofertados (a ser llenada por el oferente) | Esta columna será llenada por el Convocante
|  |  |  | Cumple | No cumple
| IDENTIFICACIÓN DEL LOTE/GRUPO/ETC. | CONCURSO LPI-B-004/LOTE 1.1 AT000502-BRAQUITERAPIA HDR (ALTA TASA DE DOSIS) DE IRIDIO CON SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
DOCUMENTACION A ADJUNTAR EN LA PROPUESTA
| Condiciones de instalación | El ofertante debe indicar: los requisitos de instalación (eléctrica monofásica o trifásica, voltaje, gases, etc.) que se precise. Con respecto al suministro de gases, el proponente debe garantizar que se adaptará al tipo de terminal que se instale en obra para el caso de terminales de pared y de que estarán contemplados todos los elementos necesarios para la conexión con la red central del centro para aquellos casos en los que el suministro de gases se lleve a cabo a partir de elementos suspendidos.
Todas las operaciones de instalación y montaje irán a cargo de la empresa adjudicataria incluyendo todas las gestiones que puedan ser necesarias para dejar los aparatos en perfecto estado de funcionamiento, incluyendo los aspectos técnico logísticos para el ingreso del equipamiento en destino final. Los accesorios menores y materiales de electricidad, plomería, etc. serán por cuenta propia del proveedor que deberá dotar de todos estos suministros para la instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento contratado.
Si por una definición insuficiente de los requisitos de pre-instalación (guías mecánicas) fuera necesario llevar a cabo obras de adaptación en el momento de instalar el equipo (electricidad, agua, reparación de elementos de acabado afectados, etc.) éstas correrán a cargo del oferente.
El oferente deberá enumerar, si procede, los elementos de protección eléctrica necesarios. El costo de los mismos estarán incluidos en el costo del contrato
El oferente deberá indicar, si procede, la potencia de los elementos estabilizadores de energía solicitados para algunos equipos considerados críticos
El oferente deberá incluir los accesorios menores de plomería, electricidad, etc. necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento ofertado
En caso de no ser necesario se indicará NO PROCEDE
Compromiso de Servicio Técnico / Mantenimiento preventivo y correctivo
Compromiso firmado por el Servicio Técnico, en español, en el que conste que durante el periodo de garantía comercial se brindará servicio técnico por personal especializado, con total conocimiento del uso, aplicaciones y mantenimiento del equipamiento ofertado con cobertura de: - Asistencia técnica permanente y gratuita durante fase inicial de funcionamiento del equipo (mínimo 1er mes) - Mantenimiento preventivo gratuito, durante el periodo de garantía, con frecuencia mínima semestral posterior a la recepción provisional del equipamiento supervisado por personal técnico del centro en el que el equipo haya sido instalado.
El oferente debe proveer toda la información relacionada con el Servicio Técnico. A título de ejemplo se citan: - Relación de la ubicación de los servicios técnicos asociados al equipo adjudicado: Dirección, contacto, número de técnicos, etc. - Horario de atención del servicio técnico en días laborables y festivos. - Posibilidad de resolución de problemas "on line".
El ofertante debe presentar un calendario tentativo con la periodicidad con la que se llevarán a cabo los trabajos preventivos, la descripción de los mismos y el tiempo necesario para llevarlos a cabo, así como si se precisa o no la parada técnica del equipo. A título de ejemplo, sin que el mismo sea limitante, se deben citar en las tareas preventivas: - Los cambios de fuente siendo objeto del mismo disponer del equipo con la máxima fiabilidad y disponibilidad durante el mayor tiempo posible. - Comprobación de la seguridad mecánica, eléctrica y de la protección contra la radiación. - Comprobación funcional, incluyendo la verificación de los datos operativos. - Sustitución de accesorios y materiales que se deterioren con objeto de garantizar el buen funcionamiento del equipo. - Tiempo necesario para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo, teniendo en consideración que el tiempo necesario de disponibilidad del equipo, medido en número real de asistencias respecto a las peticiones efectuadas es del 90% como mínimo o, en ausencia de esta información, el tiempo del equipo en activo debe ser al menos el 90% del tiempo previsto de actividad - Categoría profesional del personal que realizará estas tareas con el coste asociado -Información sobre el coste del desplazamiento del personal responsable del mantenimiento - Todas las demás medidas de mantenimiento que proponga el fabricante del equipo.
El ofertante debe presentar un listado detallado con precios referenciales de los componentes más habituales (accesorios, insumos, kits de recambio, etc.). Estos precios deben permanecer inalterables al menos durante el periodo de vigencia de la garantía. Adicionalmente, cualquier elemento que no haya sido incorporado en este listado y deba ser suministrado lo será a coste cero para el centro sanitario.
Toda reparación o intervención en los equipos de irradiación deberá ser previamente autorizada por un especialista en radiofísica hospitalaria. La entidad que realice la reparación o intervención responderá del funcionamiento del equipo dentro de las especificaciones garantizadas en las condiciones de compra, y emitirá un informe en el que conste la causa de la reparación, el personal que ha participado, la actuación realizada y las posibles alteraciones de funcionamiento por dicha reparación.
Provisión de repuestos
Compromiso firmado por el fabricante y el oferente garantizando el suministro del número de fuentes de Iridio necesarias para el funcionamiento del equipo durante 1 año, así como para la retirada de las fuentes consumidas o no funcionantes.
El oferente, junto con el suministro de la fuente, se encargará de la calibración de la misma, su movimiento y que no existen variaciones en el tamaño con la finalidad de permitir la continuidad en el uso del equipo.
Capacitación
El oferente debe indicar si la capacitación va destinada al personal usuario, al personal de mantenimiento o a ambos.
Es imprescindible incluir en la oferta un programa de formación, de carácter tentativo, con fechas y número de sesiones, duración de las mismas y número y tipo de participantes en cada sesión. El horario de formación será decidido en última instancia por el mandante.
El momento de inicio de la capacitación deberá coincidir como mínimo con la instalación y aceptación del equipo y tendrá lugar antes de la puesta en marcha del centro para garantizar el conocimiento de los profesionales del hospital sobre los equipos instalados y funcionantes.
La capacitación inicial de los diferentes profesionales será responsabilidad del oferente quien debe indicar el coste de cada una de las sesiones de capacitación, como dato informativo.
Las sesiones de capacitación tendrán lugar en el propio hospital. Si el oferente desea utilizar sus propias instalaciones, los gastos asociados (desplazamiento de los profesionales del centro, etc.) correrán a cargo del oferente.
DOCUMENTACION A ADJUNTAR EN LA ADJUDICACIÓN
Condiciones de instalación
Todas las operaciones de instalación y montaje irán a cargo de la empresa adjudicataria, por personal debidamente acreditado por el proveedor, incluyendo: - Traslado con ubicación en destino final del equipamiento - Desembalaje, ajustes, pruebas, calibraciones, limpieza, disposición final de embalajes y desechos - Todas las gestiones que puedan ser necesarias para dejar los equipos en perfecto estado de funcionamiento, incluyendo los aspectos técnico logísticos para el ingreso del equipamiento en destino final - Otros que sean necesarios para que el equipo esté en condiciones de ser utilizado y cumpla la finalidad para la cual ha sido diseñado. - Los accesorios menores y materiales de electricidad y plomería serán por cuenta propia del proveedor que deberá dotar de todos estos suministros para la instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento contratado - Todas las tareas relacionadas con la capacitación de los usuarios y del personal de mantenimiento según el calendario pactado con el mandante
Si por una definición insuficiente de los manuales de pre-instalación (guías mecánicas) fuera necesario llevar a cabo obras de adaptación en el momento de instalar el equipo (electricidad, agua, reparación de elementos de acabado afectados, etc.) éstas correrán a cargo del adjudicatario.
El adjudicatario deberá retirar todo el material de embalaje y todos los residuos que genere durante la instalación del equipo, encargándose de la limpieza de los locales si fuera necesario.
DOCUMENTACION A ADJUNTAR EN LA RECEPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO
Plan de mantenimiento
El ofertante debe presentar detalle de: - Horario de atención del servicio técnico en días laborables y festivos. - Relación de la ubicación de los servicios técnicos asociados al equipo adjudicado: Dirección, contacto, número de técnicos, etc. - Tiempo de disponibilidad del equipo, medido en número real de asistencias respecto a las peticiones efectuadas: mínimo exigido 90% - Posibilidad de resolución de problemas "on line".
El adjudicatario deberá presentar documentación que acredite: - que durante el periodo de garantía comercial se brindará servicio técnico por personal especializado, con total conocimiento del uso, aplicaciones y mantenimiento del equipamiento ofertado - Asistencia técnica permanente y gratuita durante fase inicial de funcionamiento del equipo (mínimo 1er mes) - Mantenimiento preventivo gratuito, durante el periodo de garantía, con frecuencia mínima semestral posterior a la recepción provisional del equipamiento supervisado por personal técnico del centro en el que el equipo haya sido instalado. Cronograma y protocolo de mantenimiento preventivo de los equipos en conformidad a lo establecido en el Manual de servicio. A título de ejemplo, sin que el mismo sea limitante, se deben citar en las tareas preventivas: - Los cambios de fuente siendo objeto del mismo disponer del equipo con la máxima fiabilidad y disponibilidad durante el mayor tiempo posible. - Comprobación de la seguridad mecánica, eléctrica y de la protección contra la radiación. - Comprobación funcional, incluyendo la verificación de los datos operativos. - Sustitución de accesorios y materiales que se deterioren con objeto de garantizar el buen funcionamiento del equipo. - Todas las demás medidas de mantenimiento que proponga el fabricante del equipo.
El ofertante debe presentar: - Un listado detallado con precios referenciales de accesorios, repuestos, insumos, kits de recambio, otros (por ejemplo, ampliaciones de las prestaciones del equipo) - coste de mano de obra y desplazamiento, tanto para la realización de tareas correctivas. El listado debe ser presentado en formato papel y digital, con los precios referenciales. Los precios mostrados deberán mantenerse al menos durante el periodo de duración de la garantía (2 años). Cualquier elemento que no haya sido incorporado en este listado y deba ser suministrado lo será a coste cero para el centro sanitario.
Mantenimiento correctivo supervisado por personal técnico que designe el centro, gratuito en mano de obra durante el plazo de garantía y de los componentes que han fallado. Se detallarán como mínimo: - Tiempo de respuesta máximo: menos de 24 horas para días laborables. Indicar con detalle tiempo de respuesta en días festivos. - Tiempo de resolución de la avería 72 horas. - Informe técnico de la revisión efectuada en un plazo no mayor a las 48 horas, en el cual detalle: tipo falla, causa de falla y posible solución. - El proponente deberá presentar el coste del mismo (precio de la mano de obra según categoría profesional, precio del desplazamiento, etc.), si corresponde y no es aducible a defectos de fabricación.
Toda reparación o intervención en los equipos de irradiación deberá ser previamente autorizada por un especialista en radiofísica hospitalaria. La entidad que realice la reparación o intervención responderá del funcionamiento del equipo dentro de las especificaciones garantizadas en las condiciones de compra, y emitirá un informe en el que conste la causa de la reparación, el personal que ha participado, la actuación realizada y las posibles alteraciones de funcionamiento por dicha reparación.

## AT000593
Especificaciones Técnicas | Pedido |  | Especificaciones Técnicas y Requerimientos Ofertados (a ser llenada por el oferente) | Esta columna será llenada por el Convocante
|  |  |  | Cumple | No cumple
CÓDIGO DEL EQUIPO | AT000593 | XXX
NOMBRE DEL EQUIPO | ACELERADOR LINEAL MULTIENERGÉTICO, SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD Y SISTEMA DE INFORMACIÓN RT
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Características de funcionamiento | Descripción de la función del equipo.
Acelerador multienergético de alto rendimiento y para una amplia gama de opciones de imagen y tratamiento.
| Características técnicas | Prestaciones técnicas y funcionales mínimas que debe cumplir el equipo
a. Acelerador
Cañón de electrones tipo diodo o triodo con control dinámico de la tasa de dosis en tiempo real (para estabilidad del haz y de la tasa y para técnicas dinámicas de modulación instantánea de tasa de dosis).
Guía de ondas estacionaria con sistema que permita un rendimiento óptimo del sistema en cualquier energía de trabajo y una mayor estabilidad de la dosis.
Modo Fotones:
Al menos dos energías de fotones: 6 MV y 10 MV, o 6 MV y 15 MV.
Tasas de dosis de fotones (6-25 MV): 100, 200, 300, 400, 500 y 600 MU / min ajustables para campo completo en condiciones estándar.
Reproducibilidad del sistema dosimétrico respecto a la tase 2% o 1 UM.
Radiación por fuga menor del 1/1000 de la dosis en el isocentro (IEC 601).
Radiación por fuga de neutrones (dosis equivalente Sv) menor del 2/1000 de dosis en isocentro (IEC 601).
Transmisión del colimador menor de 0,5%.
Penumbra menor de 9 mm para cualquier tamaño de campo y energía de fotones.
Cuñas bidireccionales: 15 y 30º con un tamaño de campo máximo de 30 x 40 cm, cuña de 45º con un tamaño de campo máximo de 20 x 40 cm, cuña de 60º con un tamaño de campo máximo de 15 x 40 cm.
Sistema de bandejas porta-accesorios para cuñas, bloques de conformación, etc.
Sistema de secuenciado automático de campos optimizado en cuanto el tiempo necesario para transmitir o programar, seleccionar, validar y aplicar una secuencia de campos de tratamiento.
Modo para la realización de tratamientos de irradiación corporal total.
Modo electrones:
Al menos 4 energías entre 6 MeV y 15 MeV, por ejemplo: 6, 9, 12, y 15 MeV.
Tasas variables de electrones (4-22MeV): 100, 200, 300, 400, 500, 600 and 1000MU/min en condiciones estándar.
Tamaño de los aplicadores de electrones (cm): 6x10, 10x10, 15x15, 20x20, 25x25.
Reproducibilidad del sistema dosimétrico respecto a la tase 2% o 1 UM.
Contaminación de RX menor del 3% hasta 10 MeV, y del 5% por encima de esta energía.
Fuga electrónica fuera campo menor del 3% (50 mm fuera del campo luminoso) respecto al centro.
Haz de electrones de alta tasa de dosis para el modo de electrón de piel total (HDTSE) de dosis alta y modo de electrón del cuerpo total (TBE).
Sistema de control dosimétrico:
Doble sistema dosimétrico redundante basado en cámaras de ionización.
Enclavamientos de seguridad:
- Completa UM cadena 1 o cadena 2 (de seguridad) hasta 10 UM por encima
- Completa tiempo
- Simetría radial o transversal supera 3%
- Baja tasa
- Alta tasa
Apertura colimador: entre 5 mm x 5 mm y 400 mm x 400 mm.
La velocidad de desplazamiento de las láminas será al menos de 2,5 cm/segundo.
El campo luminoso definido por MLC y el de radiación deberán diferir menos de 2 mm.
Penumbra máxima de 7 mm para 6 MV y de 9 mm para 15 MV.
Colimador multiláminas (120) y cuñas dinámicas para optimizar las opciones de tratamiento.
Con sistema integrado de posicionamiento de las láminas. En el modo dinámico, este sistema será redundante y de al menos cada 0,1 segundo.
Con mandíbulas independientes del colimador en los ejes X e Y que permitan minimizar las transiciones.
Mesa:
Mesa isocéntrica de fibra de carbono con capacidad de carga de al menos 200 Kg; con todos los aditamentos necesarios para anclar las fijaciones y realizar todo tipo de tratamientos, con el mínimo de ángulos prohibidos por colisión con brazo o incidencia en zona no radiotransparente.
Sin partes que interfieran significativamente con la técnica de IGRT y de tratamientos, especialmente volumetrías.
Rango de movimiento longitudinal de 900 mm como mínimo.
Rango de movimiento transversal de 500 mm como mínimo (+-25).
Rango de movimiento vertical de 1000 mm como mínimo.
Rango de rotación isométrica de al menos 180º (+-90º).
Movimiento telecomandado desde consola.
Gancho de cabecera para la fijación de accesorios tales como marcos de cabezal SRS.
Botones de emergencia en ambos lados de la mesa.
Asas de agarre para facilitar el movimiento manual.
Geometría (Estativo):
Distancia foco isocentro 1000 mm.
Rotación del brazo de al menos 180º desde la vertical en sentido horario y anti-horario.
Telémetro: entre 800 mm - 1500 mm, como mínimo.
Precisión del isocentro de radiación: acotado en una esfera de radio máximo 1 mm.
Con sistema anticolisión del brazo y cabeza del acelerador con cualquier objeto situado en el camino de su movimiento.
Espacio libre entre el límite inferior de la cabeza y el isocentro de al menos 400 mm.
Imagen Portal:
Detector basado en tecnología de estado sólido de Silicio amorfo de tamaño mínimo 300 mm x 300 mm.
Tamaño de pixel igual o inferior a 0,8 mm en el isocentro.
Resolución de alto contraste de al menos 0,2 % operativo para el rango de energía especificado (6 MV, 10 MV, 15 MV), y el rango de tasas de dosis especificadas.
Digitalización de al menos 12 bits.
Tamaño de campo visible proyectado desde el isocentro de al menos 250 mm x 250 mm.
Panel detector colocado con una desviación máxima de la indicación digital de 2 mm.
Modo dosimetría con desviación máxima entre media corregida y dosis absorbida del 5%.
Software que permita la comparación de las imágenes portal, de simulación y de planificación para corrección de errores en el posicionamiento del paciente.
Láseres:
5 alineadores láser (dos de ellos con doble láser ortogonal) con ajuste micrométrico que en el isocentro proyecten líneas de no más de 1 mm de anchura máxima a 3000 mm.
Soportes para los láseres con sistema de alineación robótica.
Otros:
Mandos para el control del acelerador, tanto en el interior de la sala de tratamiento como en el control.
Sistemas de interrupción del haz (setas o pulsadores de emergencia) en el propio equipo, en la sala (2) y en la sala de control.
Monitores de información y control dentro y fuera de la sala.
La regulación de la iluminación podrá hacerse tanto desde el interior como desde el exterior a la sala de tratamiento.
Los indicadores de los parámetros geométricos y del telémetro serán claramente visibles en cualquier posición sin tener que dar rodeos innecesarios para colocar el equipo en la configuración de tratamiento requerida.
Sistemas de televisión de circuito cerrado compuesto de dos (2) pantallas y al menos tres (3) cámaras: una móvil para la vigilancia del paciente, otra móvil para poder visualizar la sala de tratamiento y la tercera para la vigilancia del pasillo del laberinto.
Opcionalmente puede optarse por un sistema de seguridad tipo "último muerto" que permita comprobar que no queda nadie dentro del búnker, salvo el paciente, durante un periodo de tiempo determinado, siendo necesaria la activación/desactivación del acelerador pulsando un botón situado a la salida del búnker.
Interfono de comunicación bidireccional entre la sala de tratamiento y la sala de control.
Detector de movimiento en el pasillo del laberinto.
Detector de radiación con indicador visual de tasa de dosis fuera de la sala de tratamiento.
b. Sistema de Planificación
Sistema de planificación que permita la planificación y el cálculo de las diferentes técnicas descritas en todas las energías y tipo de radiación disponibles para cada técnica.
Con los servidores necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema de planificación (Servidor SPC).
Como mínimo con 2 estaciones de trabajo con sus licencias correspondientes: monitores TFT de pantalla plana de mínimo 20", disco duro, sistemas de grabación y reproducción (CD, DVD, puertos auxiliares de comunicación, etc.).
Para la Planificación:
Como mínimo con 2 estaciones de trabajo con sus licencias correspondientes: monitores TFT de pantalla plana de mínimo 20", disco duro, sistemas de grabación y reproducción (CD, DVD, puertos auxiliares de comunicación, etc.).
Al menos 1 de las estaciones de trabajo deben permitir el cálculo de tratamientos tridimensionales y conformados:
- Cálculo de fotones con algoritmos anisotrópicos
- Cálculo de electrones por Monte Carlo
- Cálculo mixto de electrones y fotones
- Cálculo con múltiples isocentros
- Representación tridimensional del paciente y de las isodosis
- Cálculo de histogramas dosis-volumen
- Posibilidad de comparación de planes
- Generación automática de la conformación con multilámina
- Reconstrucción digital de RX con la conformación DDR
- Todas las herramientas necesarias para la fusión de imágenes (RNM, TAC)
- Conexión con la red del servicio si la hubiera
- Módulo de cálculo de planificación inversa para IMRT
- Posibilidad de IMRT estática y dinámica
- Cálculo de arcoterapia con conformación dinámica
- Cálculo para SBRT
- Compensadores electrónico y plano de dosis
- Optimización de los ángulos de los haces tanto de manera planar como coplanar
- Importación y exportación por DICOM RT
Software de predicción de la dosis portal de forma que se puedan comparar las distribuciones de fluencia calculadas con los mapas de fluencia obtenidos de las imágenes portales.
La estación restante deberá incluir como mínimo:
- Todas las herramientas necesarias para el contorneo y diseño de volúmenes
- Todas las herramientas necesarias para la fusión de imágenes (RNM, TAC)
- Reconstrucción volumétrica de las imágenes
- Planificación geométrica de los haces
- DDR de alta resolución
- Visualización de las dosimetrías ya calculadas
- Integración en la red del servicio
Software para la elaboración de informes dosimétricos, para la exportación de datos de histogramas y curvas de isodosis, mapas de fluencia. Como mínimo en formato DICOM RT.
Software de control de calidad del sistema de planificación, herramientas para evaluar los equipos periféricos (impresoras, etc.), chequeo independiente de los monitores, constancia de parámetros de cálculo, etc.
Hardware y software para la verificación y registro de la información generada en el servicio: datos demográficos, parámetros de los haces de radiación, imágenes virtuales producidas por el sistema de planificación e imágenes de verificación producidas en el acelerador lineal.
Conexión para mantenimiento remoto.
c. Sistema de información de oncología
Sistema de tratamiento de la información para el departamento de oncología con funciones de gestor de tratamientos. Con comunicación con el sistema de planificación así como con los aceleradores lineales ofertados.
Con los servidores necesarios para el adecuado funcionamiento de la red de gestión de tratamientos que soporte equipos de cualquier marca del mercado. El sistema debe permitir la integración del acelerador, el sistema de planificación y el TAC.
Sistema de gestión de imágenes de oncología, datos de paciente y flujos de trabajo en el departamento. Debe gestionar el plan de tratamiento desarrollado en el sistema de planificación.
Como mínimo con 4 estaciones de trabajo con sus licencias correspondientes: monitores TFT de pantalla plana de mínimo 20", disco duro, sistemas de grabación y reproducción (CD, DVD, puertos auxiliares de comunicación, etc.).
Para cada licencia:
- Software clínico para gestión y almacenamiento de los datos demográficos de los pacientes y fotografía digital, base de datos, registro, programación, agenda, control de los pacientes, administración, con interfaz con el software y hardware del acelerador lineal y el sistema de planificación.
- Niveles de acceso y comandos basados en contraseñas con capacidad de emisión de información y emisión de reportes estándar y avanzados.
- Gestión y almacenamiento del historial clínico completo de los pacientes.
- Sistema en español y entregado en su última versión disponible a la fecha de instalación
- Debe aceptar datos de paciente por diferentes vías: entrada manual, biométrica o código de barras, por ejemplo.
- Visualización de imágenes en 3D
- Análisis de tendencias y gestión del flujo de trabajo del tratamiento seguido.
Con Rack, UPS y servidores compatibles con el sistema de datos e imágenes, con dimensionamiento capaz de gerenciar el flujo de pacientes mensuales del servicio por al menos 5 años.
Cumplimiento de protocolos DICOM (incluyendo DICOM RT).
d. Equipos de Control de Calidad
Sistema completo de análisis tridimensional de haces de radiación que incluye:
- 1 detector cámara de ionización 0,6 cm3 del tipo Farmer, sumergible en agua
- 1 cámara cilíndrica de grafito tipo Farmer
- 1 detector cámara de ionización del tipo Roos
- 1 detector cámara de ionización de 0,01 cm3 para medida de campos pequeños
- 1 detector cámara de ionización de 0,04 cm3 para medida de campos pequeños
- 1 cámara plano paralela tipo Roos para electrones
- 1 fuente de comprobación para las cámaras cilíndricas con termómetro
- Cableado para todos los detectores disponibles
- Maniquí de agua para dosimetría en un punto y soportes para todos los detectores disponibles
- Electrómetro del tipo Reference Class
- Electrómetro de dos canales para verificaciones periódicas
- Maniquí de agua sólida o equivalente, con las planchas de diferentes grosores, entre 1 mm y 10 mm, con insertos para todas las cámaras de ionización disponibles
Sistema completo de dosimetría para la verificación de todas las técnicas que es capaz de realizar el acelerador (IMRT, volumetría IMRT, etc.) que incluye:
- Maniquí, equipo para medidas relativas de distribuciones de dosis de tipo matriz de detectores, software que permita comparar y analizar diferencia con la distribución calculada con el SPC y el cableado necesario
- Fuente de verificación de 90Sr/90Y para cámaras planas tipo Roos
Otros:
- Equipo para control de calidad diario que permita realizar medidas de constancia de dosis, tasa de dosis, homogeneidad, simetría y calidad del haz. Deberá incluir el cableado necesario
- Sistema completo para la verificación de los sistemas de imagen del acelerador
- Sistema completo para la verificación de la técnica de la sincronización con la respiración
- Mínimo 2 licencias de los programas de tratamiento de datos de los equipos de medida
- Detector portátil para medir la dosis de radiación ambiental
| Accesorios de cada equipo | Se indicarán los accesorios necesarios para su funcionamiento que deben ser incluidos en la oferta. En caso de no constar todos, se seguirán las indicaciones del BID a este respecto (ver accesorios opcionales donde consta el redactado del BID)
Accesorios para la elaboración y colocación de conformaciones para electrones: marcos y metacrilatos.
Impresoras (mínimo 3) funcionando en red.
Sistemas completos de inmovilización de fibra de carbono, con barras de indexación, válidos para el acelerador y el TAC existente en la unidad, para tratamientos en:
- Región torácica, con posibilidad de orientación de plano inclinado
- Región pélvica con extensión a las extremidades inferiores
- Pelvis en decúbito prono
- Cabeza y cuello con anteroversión craneal, inmovilización de los hombros o un sistema para bajarlas
- Mama en decúbito prono
1 juego completo de apoya cabezas para cada accesorio.
1 apoya cabezas por decúbito prono.
Sistema de baño termostático de gran capacidad para moldeo de máscaras.
Juego de 100 máscaras termoplásticas.
10 colchones de vacío.
Bomba de vacío para los colchones.
Soportes para el almacenamiento de todos los accesorios y colchones de vacío suministrados.
Juego de perneras para posición ginecológica.
4 protecciones oculares de tungsteno de diferentes tamaños.
Moldes para la fabricación de protecciones con aleación de bajo punto de fusión para tratamientos con haces de electrones.
| Consumibles para cada equipo | El oferente presentará un listado de consumibles con precios unitarios y forma de presentación (p.e.: caja con 100 unidades, envase con 10 unidades, etc.).
El mínimo imprescindible para la puesta en marcha.
PRESTACIONES TÉCNICAS Y FUNCIONALES COMPLEMENTARIAS |  | En algunos casos se solicitarán prestaciones adicionales. En otros, se señalara que debe ser el ofertante quien realice una propuesta. En cualquiera de los dos casos, la propuesta debe estar adecuadamente documentada (carta de compromiso de la empresa) para poder ser sometida a evaluación
"Gating" o sincronización: El acelerador será capaz de realizar tratamientos con sincronización respiratoria
Sistema de control dosimétrico: estabilidad de dosis, estabilidad energética, homogeneidad (uniformidad), simetría y planitud del haz.
Para la técnica de volumetría IMRT, posibilidad de realizar tratamientos volumétricos en un solo acto en un tiempo total de 90 segundos y mediante la variación continua e instantánea de la tasa de dosis y la conformación por cálculo inverso y entrelazable del colimador y la velocidad del Gantry.
Sistema de Planificación y de Red de Gestión: posibilidad de importación de planes de dosis de braquiterapia con planes de Radioterapia externa.
NORMAS/CERTIFICADOS
El oferente debe identificar claramente la clasificación del Acelerador lineal (Clase 1, tipo B). Debe presentar el certificado (fotocopia simple) de las normas de fabricación ajustadas a las normas aplicables de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC; IEC-601-2-1, para Aceleradores) y de la ISO, o normas nacionales equivalentes. Debe presentar certificado de seguridad del equipo. El mandante se reserva la posibilidad de solicitar cuantos originales de la información facilitada considere precisos a fin de garantizar la veracidad de los datos ofertados:
MARCA |  | A indicar por el ofertante
MODELO |  | A indicar por el ofertante
PROCEDENCIA |  | El equipo debe haber sido fabricado en un país miembro del BID
ACCESORIOS OPCIONALES |  | El equipo debe venir con todos los accesorios o componentes que lo hagan funcional y en las cantidades adecuadas, independiente de si estas están o no descritas en esta especificación, a falta de descripción de ellas por favor indicarlas en este apartado
OTRA DOCUMENTACION A ADJUNTAR EN LA PROPUESTA
Requisitos de funcionamiento
El oferente debe adjuntar compromiso de fabricación: Todo el equipamiento propuesto debe ser nuevo no aceptándose la condición de reacondicionado. Debe tener una fabricación a partir del año 2016 en adelante, reservándose el mandante la posibilidad de solicitar la información que certifique esta condición.
Todo el equipamiento propuesto deberá estar fabricado para funcionar adecuadamente en las condiciones de temperatura, humedad, altitud y presión barométrica de la zona del Hospital Alto Sur (4100 m.s.n.m.). El oferente debe aportar la información técnica que certifique esta condición.
Debe adjuntar catálogo del modelo ofertado o ficha técnica o manual técnico en idioma español, con imagen y datos técnicos del equipamiento propuesto que permita corroborar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Deberá indicar la página en la que constan explícitamente las características ofertadas. Debe presentar cuanta documentación considere necesaria para poder verificar las especificaciones técnicas y los requisitos de instalación y funcionamiento.
| Manual de instalación/pre-instalación y condiciones de instalación | El ofertante debe indicar: los requisitos de instalación (eléctrica monofásica o trifásica, voltaje, gases, etc.) que se precise. Con respecto al suministro de gases, el proponente debe garantizar que se adaptará al tipo de terminal que se instale en obra para el caso de terminales de pared y de que estarán contemplados todos los elementos necesarios para la conexión con la red central del centro para aquellos casos en los que el suministro de gases se lleve a cabo a partir de elementos suspendidos.
Manual o propuesta de instalación con esquemas y/o planos de instalación para los equipos en los que se describa con detalle cuáles son los requisitos de instalación. Dicho manual contendrá la identificación detallada de las condiciones de preinstalación, instalación y montaje (guías mecánicas). El manual de pre-instalación se presentará en formato papel y digital, y en idioma español. (Si el idioma original del manual es inglés, el oferente debe presentar adicionalmente una traducción al idioma español).
El oferente deberá facilitar los requisitos de pre-instalación necesarios (guías mecánicas) para garantizar la adecuada instalación y funcionamiento de los equipos a suministrar. En formato papel y digital, y en idioma español.
En caso de requerirse la realización de obras para la instalación del equipamiento (que deban realizarse por el mandante) éstas deberán indicarse en este apartado, así como la necesidad de anclajes o refuerzos en techo y pared.
En caso de no ser necesario se indicará NO PROCEDE
| Consumo energético | El proponente deberá presentar información sobre el consumo energético del equipo (agua, luz, gas, etc.)
Compatibilidad y posibilidad de ampliaciones
El equipamiento ofertado deberá permitir la opción de futuras ampliaciones. Si el equipo requiere de instalaciones especiales de software para su funcionamiento, el proveedor deberá incluirlas en su propuesta. A la conclusión de la garantía comercial entregará copia de las ampliaciones de software. El oferente entregará un documento firmado garantizando que se cumple este requisito.
El oferente deberá garantizar la posibilidad de intercomunicación de su equipo/componentes con otros, independientemente de la marca (p.e. Equipo de Resonancia Magnética). El oferente entregará un documento firmado garantizando que se cumple este requisito.
| Características del acero | AISI, calidad quirúrgica, certificado de composición, etc. para aquellos casos en los que se precise. En el resto figurará: NO PROCEDE
No procede
Garantía /garantía comercial
Debe adjuntar certificado de garantía comercial (señalando la conformidad a lo solicitado) en idioma español, que obligatoriamente deberá consignar validez por periodo no inferior a 2 años, vigente a partir de la emisión del acta de puesta en funcionamiento y conformidad. Dicha garantía comprende como mínimo la reparación y/o sustitución de todas las piezas y/o partes que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, instalación defectuosa del producto por parte del proveedor.
Durante el periodo de garantía irá a cargo del adjudicatario del equipo: 1. La sustitución del equipo cuando presente vicios o defectos (de materiales y funcionamiento) como por ejemplo fallo de los mismos componentes por tres veces reiterativas. 2. La reparación o sustitución (a petición del centro) de todas las piezas y/o partes que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, instalación defectuosa del producto por parte del proveedor. 3. Durante el periodo de garantía, se incluirán en la misma todas las actualizaciones necesarias tanto del hardware como del software suministrado además de su instalación y puesta en funcionamiento. Los materiales sustituidos no tendrán coste alguno para el mandante.
Compromiso de Servicio Técnico / Mantenimiento preventivo y correctivo
Para el caso de resolución de averías (acciones correctivas) durante el periodo de garantía, las mismas deben ser supervisadas por personal técnico que designe el centro, gratuitas en mano de obra, y tal y como se ha mencionado con antelación, con atención en un plazo no mayor a 24 horas de notificada la falla. Deben desarrollarse mínimamente los siguientes trabajos: - Informe técnico de la revisión efectuada en un plazo no mayor a las 48 horas, en el cual detalle: tipo falla, causa de falla y posible solución. El proponente deberá presentar coste de la mano de obra según categoría profesional, precio del desplazamiento, precios de los componentes que deben ser sustituidos, etc.. El precio de los componentes, será gratuito si la falla es aducible a defectos de fabricación.
Toda reparación o intervención en los equipos de irradiación deberá ser previamente autorizada por un especialista en radiofísica hospitalaria. La entidad que realice la reparación o intervención responderá del funcionamiento del equipo dentro de las especificaciones garantizadas en las condiciones de compra, y emitirá un informe en el que conste la causa de la reparación, el personal que ha participado, la actuación realizada y las posibles alteraciones de funcionamiento por dicha reparación.
Provisión de repuestos
Compromiso escrito de parte del oferente de mantener repuestos (accesorios, insumos y repuestos) en plaza durante un periodo no inferior a 5 años.
Manuales y documentación técnica
Manuales originales de fábrica en formato impreso y digital. (Si el idioma original del manual es inglés, el oferente debe presentar adicionalmente una traducción al idioma español).
Mínimo dos manuales: manual para el usuario y manual para el servicio de mantenimiento.
Los manuales dispondrán de información suficiente tanto para usuario como para personal del servicio de mantenimiento. Al menos se ofrecerá información sobre: - Instrucciones de mantenimiento preventivo y particularmente instrucciones de limpieza preventiva. - Planos y esquemas con dimensiones. - Relación de componentes y recambios que haya que cambiar con más frecuencia. - Descripción técnica, que explique el montaje de accesorios y recambios. - Instrucciones de mantenimiento correctivo, que ha de incluir una relación de averías más usuales y su solución.
Compromiso de dotación de equipo de similares prestaciones o cobertura de costos que demande el no uso del equipo
NO PROCEDE la cesión de un equipo de similares características en caso de avería prolongada.
DOCUMENTACION A ADJUNTAR EN LA ADJUDICACIÓN
Embalaje
El equipo debe venir en el embalaje original del fabricante.
El adjudicatario deberá indicar el número de bultos del equipo adjudicado, las dimensiones y peso de los mismos, así como las necesidades para su traslado al local de ubicación definitivo (transpaletas, ascensor montacargas, luz, gas, agua, etc.).
Los gastos de transporte-logística correrán a cargo del adjudicatario (salvo el uso de elementos estructurales de obra: ascensores, luz, etc.).
Manual de instalación/pre-instalación y condiciones de instalación
Manual o propuesta de instalación con esquemas y/o planos de instalación para los equipos en los que se describa con detalle cuáles son los requisitos de instalación. Dicho manual contendrá la identificación detallada de las condiciones de preinstalación, instalación y montaje (guías mecánicas). El manual de pre-instalación se presentará en formato papel y digital, y en idioma español. (Si el idioma original del manual es inglés, el oferente debe presentar adicionalmente una traducción al idioma español).
DOCUMENTACION A ADJUNTAR EN LA RECEPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO
Manuales y documentación técnica
Manuales originales de fábrica en formato impreso y digital, y en idioma español, que se entregarán en el momento de la recepción del equipamiento. (Si el idioma original de los manuales es inglés, el adjudicatario deberá presentar adicionalmente una traducción al idioma español) .
Mínimo dos manuales: manual para el usuario y manual para el Servicio de mantenimiento.
Los manuales contendrán información suficiente tanto para el usuario como para personal del Servicio de mantenimiento. Como mínimo se ofrecerá información sobre: - Instrucciones de mantenimiento preventivo y particularmente instrucciones de limpieza preventiva. - Planos y esquemas con dimensiones. - Relación de componentes y recambios que haya que cambiar con más frecuencia. - Descripción técnica, que explique el montaje de accesorios y recambios. - Instrucciones de mantenimiento correctivo, que ha de incluir una relación de averías más usuales y su solución.
LUGAR DE ENTREGA DEFINITIVA E INSTALACIÓN (dirección especifica según cuadro de georreferenciación) |  | Ver pliego de licitación
PLAZO DE ENTREGA |  | Ver pliego de licitación
VALIDEZ DE LA OFERTA |  | Ver pliego de licitación

## SC02
SERVICIOS CONEXOS |  | SC02
| Requerimientos solicitados | Pedido | Especificaciones Técnicas y Requerimientos Ofertados (a ser llenada por el oferente) | Esta columna será llenada por el Convocante
|  |  |  | Cumple | No cumple
| IDENTIFICACIÓN DEL LOTE/GRUPO/ETC. | CONCURSO LPI-B-004/LOTE 1.2 AT000593-ACELERADOR LINEAL MULTIENERGÉTICO, SISTEMA DE PLANIFICACIÓN, EQUIPOS DE CONTROL DE CALIDAD Y SISTEMA DE INFORMACIÓN RT
DOCUMENTACION A ADJUNTAR EN LA PROPUESTA
| Condiciones de instalación | El ofertante debe indicar: los requisitos de instalación (eléctrica monofásica o trifásica, voltaje, gases, etc.) que se precise. Con respecto al suministro de gases, el proponente debe garantizar que se adaptará al tipo de terminal que se instale en obra para el caso de terminales de pared y de que estarán contemplados todos los elementos necesarios para la conexión con la red central del centro para aquellos casos en los que el suministro de gases se lleve a cabo a partir de elementos suspendidos.
Todas las operaciones de instalación y montaje irán a cargo de la empresa adjudicataria incluyendo todas las gestiones que puedan ser necesarias para dejar los aparatos en perfecto estado de funcionamiento, incluyendo los aspectos técnico logísticos para el ingreso del equipamiento en destino final. Los accesorios menores y materiales de electricidad, plomería, etc. serán por cuenta propia del proveedor que deberá dotar de todos estos suministros para la instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento contratado.
Si por una definición insuficiente de los requisitos de pre-instalación (guías mecánicas) fuera necesario llevar a cabo obras de adaptación en el momento de instalar el equipo (electricidad, agua, reparación de elementos de acabado afectados, etc.) éstas correrán a cargo del oferente.
El oferente deberá enumerar, si procede, los elementos de protección eléctrica necesarios, los cuales correrán por su cuenta
El oferente deberá indicar, si procede, la potencia de los elementos estabilizadores de energía solicitados para algunos equipos considerados críticos
El oferente deberá incluir los accesorios menores de plomería, electricidad, etc. necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento ofertado
En caso de no ser necesario se indicará NO PROCEDE
Compromiso de Servicio Técnico / Mantenimiento preventivo y correctivo
Compromiso firmado por el Servicio Técnico, en español, en el que conste que durante el periodo de garantía comercial se brindará servicio técnico por personal especializado, con total conocimiento del uso, aplicaciones y mantenimiento del equipamiento ofertado con cobertura de: - Asistencia técnica permanente y gratuita durante fase inicial de funcionamiento del equipo (mínimo 1er mes) - Mantenimiento preventivo gratuito, durante el periodo de garantía, con frecuencia mínima semestral posterior a la recepción provisional del equipamiento supervisado por personal técnico del centro en el que el equipo haya sido instalado.
El oferente debe proveer toda la información relacionada con el Servicio Técnico. A título de ejemplo se citan: - Relación de la ubicación de los servicios técnicos asociados al equipo adjudicado: Dirección, contacto, número de técnicos, etc. - Horario de atención del servicio técnico en días laborables y festivos. - Posibilidad de resolución de problemas "on line".
El ofertante debe presentar un calendario tentativo con la periodicidad con la que se llevarán a cabo los trabajos preventivos, la descripción de los mismos y el tiempo necesario para llevarlos a cabo, así como si se precisa o no la parada técnica del equipo. A título de ejemplo, sin que el mismo sea limitante, se deben citar en las tareas preventivas: - Comprobación de la seguridad mecánica, eléctrica y de la protección contra la radiación. - Comprobación funcional, incluyendo la verificación de los datos operativos. - Sustitución de accesorios y materiales que se deterioren con objeto de garantizar el buen funcionamiento del equipo. - Tiempo necesario para la ejecución de las labores de mantenimiento preventivo, teniendo en consideración que el tiempo necesario de disponibilidad del equipo, medido en número real de asistencias respecto a las peticiones efectuadas es del 90% como mínimo o, en ausencia de esta información, el tiempo del equipo en activo debe ser al menos el 90% del tiempo previsto de actividad - Categoría profesional del personal que realizará estas tareas con el coste asociado -Información sobre el coste del desplazamiento del personal responsable del mantenimiento - Todas las demás medidas de mantenimiento que proponga el fabricante del equipo.
El ofertante debe presentar un listado detallado con precios referenciales de los componentes más habituales (accesorios, insumos, kits de recambio, etc.). Estos precios deben permanecer inalterables al menos durante el periodo de vigencia de la garantía. Adicionalmente, cualquier elemento que no haya sido incorporado en este listado y deba ser suministrado lo será a coste cero para el centro sanitario.
Toda reparación o intervención en los equipos de irradiación deberá ser previamente autorizada por un especialista en radiofísica hospitalaria. La entidad que realice la reparación o intervención responderá del funcionamiento del equipo dentro de las especificaciones garantizadas en las condiciones de compra, y emitirá un informe en el que conste la causa de la reparación, el personal que ha participado, la actuación realizada y las posibles alteraciones de funcionamiento por dicha reparación.
Capacitación
El oferente debe indicar si la capacitación va destinada al personal usuario, al personal de mantenimiento o a ambos.
Es imprescindible incluir en la oferta un programa de formación por al menos un mes, de carácter tentativo, que incluya número de sesiones, temario de las seciones, duración de las mismas y perfil profesional de los participantes en cada sesión. El horario de formación será decidido en última instancia por el mandante.
El momento de inicio de la capacitación deberá coincidir como mínimo con la instalación y aceptación del equipo y tendrá lugar antes de la puesta en marcha del centro para garantizar el conocimiento de los profesionales del hospital sobre los equipos instalados y funcionantes.
La capacitación inicial de los diferentes profesionales será gratuita. El oferente debe indicar el coste aproximado de cada una de las sesiones de capacitación, como dato informativo.
Las sesiones de capacitación tendrán lugar en el propio hospital. Si el oferente desea utilizar sus propias instalaciones, los gastos asociados (desplazamiento de los profesionales del centro, etc.) correrán a cargo del oferente.
DOCUMENTACION A ADJUNTAR EN LA ADJUDICACIÓN
Condiciones de instalación
Todas las operaciones de instalación y montaje irán a cargo de la empresa adjudicataria, por personal debidamente acreditado por el proveedor, incluyendo: - Traslado con ubicación en destino final del equipamiento - Desembalaje, ajustes, pruebas, calibraciones, limpieza, disposición final de embalajes y desechos - Todas las gestiones que puedan ser necesarias para dejar los equipos en perfecto estado de funcionamiento, incluyendo los aspectos técnico logísticos para el ingreso del equipamiento en destino final - Otros que sean necesarios para que el equipo esté en condiciones de ser utilizado y cumpla la finalidad para la cual ha sido diseñado. - Los accesorios menores y materiales de electricidad y plomería serán por cuenta propia del proveedor que deberá dotar de todos estos suministros para la instalación y puesta en funcionamiento del equipamiento contratado - Todas las tareas relacionadas con la capacitación de los usuarios y del personal de mantenimiento según el calendario pactado con el mandante
Si por una definición insuficiente de los manuales de pre-instalación (guías mecánicas) fuera necesario llevar a cabo obras de adaptación en el momento de instalar el equipo (electricidad, agua, reparación de elementos de acabado afectados, etc.) éstas correrán a cargo del adjudicatario.
El adjudicatario deberá retirar todo el material de embalaje y todos los residuos que genere durante la instalación del equipo, encargándose de la limpieza de los locales si fuera necesario.
DOCUMENTACION A ADJUNTAR EN LA RECEPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO
Plan de mantenimiento
El ofertante debe presentar detalle de: - Horario de atención del servicio técnico en días laborables y festivos. - Relación de la ubicación de los servicios técnicos asociados al equipo adjudicado: Dirección, contacto, número de técnicos, etc. - Tiempo de disponibilidad del equipo, medido en número real de asistencias respecto a las peticiones efectuadas: mínimo exigido 90% - Posibilidad de resolución de problemas "on line".
El adjudicatario deberá presentar documentación que acredite: - que durante el periodo de garantía comercial se brindará servicio técnico por personal especializado, con total conocimiento del uso, aplicaciones y mantenimiento del equipamiento ofertado - Asistencia técnica permanente y gratuita durante fase inicial de funcionamiento del equipo (mínimo 1er mes) - Mantenimiento preventivo gratuito, durante el periodo de garantía, con frecuencia mínima semestral posterior a la recepción provisional del equipamiento supervisado por personal técnico del centro en el que el equipo haya sido instalado. Cronograma y protocolo de mantenimiento preventivo de los equipos en conformidad a lo establecido en el Manual de servicio. A título de ejemplo, sin que el mismo sea limitante, se deben citar en las tareas preventivas: - Comprobación de la seguridad mecánica, eléctrica y de la protección contra la radiación. - Comprobación funcional, incluyendo la verificación de los datos operativos. - Sustitución de accesorios y materiales que se deterioren con objeto de garantizar el buen funcionamiento del equipo. - Todas las demás medidas de mantenimiento que proponga el fabricante del equipo.
El ofertante debe presentar: - Un listado detallado con precios referenciales de accesorios, repuestos, insumos, kits de recambio, otros (por ejemplo, ampliaciones de las prestaciones del equipo) - coste de mano de obra y desplazamiento, tanto para la realización de tareas correctivas. El listado debe ser presentado en formato papel y digital, con los precios referenciales. Los precios mostrados deberán mantenerse al menos durante el periodo de duración de la garantía (2 años). Cualquier elemento que no haya sido incorporado en este listado y deba ser suministrado lo será a coste cero para el centro sanitario.
Mantenimiento correctivo supervisado por personal técnico que designe el centro, gratuito en mano de obra durante el plazo de garantía y de los componentes que han fallado. Se detallarán como mínimo: - Tiempo de respuesta máximo: menos de 24 horas para días laborables. Indicar con detalle tiempo de respuesta en días festivos. - Tiempo de resolución de la avería 72 horas. - Informe técnico de la revisión efectuada en un plazo no mayor a las 48 horas, en el cual detalle: tipo falla, causa de falla y posible solución. - El proponente deberá presentar el coste del mismo (precio de la mano de obra según categoría profesional, precio del desplazamiento, etc.), si corresponde y no es aducible a defectos de fabricación.
Toda reparación o intervención en los equipos de irradiación deberá ser previamente autorizada por un especialista en radiofísica hospitalaria. La entidad que realice la reparación o intervención responderá del funcionamiento del equipo dentro de las especificaciones garantizadas en las condiciones de compra, y emitirá un informe en el que conste la causa de la reparación, el personal que ha participado, la actuación realizada y las posibles alteraciones de funcionamiento por dicha reparación.